## Часть 2. Принципы проектирования БТС.

## 10. Общие принципы проектирования БТС.

## 10. 1. Классификация БТС по целевым задачам и методам.

В настоящее время известны многие виды медицинской техники, приборов и аппаратов. Всё многообразие образцов медицинской техники можно  классифицировать по целевым задачам.  В соответствии с такой классификацией  выделяют   четыре основных класса  БТС (Рис. 10. 1):

- Диагностические БТС.  К данному  классу  относятся, например,  рентгенографы, реокардиоргафы, томографы, УЗ-аппараты, электрокардиографы, электроэнцефалографы.

- Терапевтические БТС (аппараты для аэроионотерапии, фототерапии, КВЧ-терапии).

- Хирургические  БТС  (аппараты для ультразвуковой и лазерной хирургии).

- Искусственные органы (протезы, искусственное сердце) и аппараты искусственного жизнеобеспечения (искусственные печень, почка, вентиляция легких).

## Рис. 10.1.

Классификация  подсистем на  уровне  Тij     проводится  по  методам,  реализующим то или иное  техническое  устройство БТС.   Так,  например,   подклассы  Т11, Т21, Т31, Т41   БТС диагностики, терапии, хирургии и протезирования соответствуют физическим методам. Подклассы  Т12, Т22 – химические  методы   диагностики и терапии. Подклассы Т32, Т42  включают  механические способы хирургии и протезирования.

Помимо рассмотренной классификации существует официальный (министерский) общероссийский классификатор медицинской техники (Рис. 10.1а.). Каталог медицинской техники, составленный в соответствии с этим классификатор включает более 12000 тысяч наименований.

Рис. 10.1а.

## 10. 2. Этапы проектирования БТС.

### Проектирование БТС    разбивается  на  следующие основные  этапы:

1. Определение целевого назначения и класса проектируемой БТС.

На основе детального анализа  возможной области  применения определяется,  к какому из  четырех вышеперечисленных классов относится создаваемая БТС. На данном этапе формулируется   цель  разработки и целевая  функция БТС.

2. Создание базы данных о свойствах БО.

База данных создается на основе справочных материалов и, при необходимости, исследований биологического объекта.

Ввиду сложности  биологического объекта часто оказывается  практически невозможным  дать качественное и, тем более,  количественное  описание биологического объекта как целостной системы. Для  определения состояния  биологического объекта  используется описание отдельных   подсистем.

Например, при общем обследовании  пациента врач назначает анализ крови. По результатам  такого  анализа  делается  заключение  о состоянии всего организма. Специальные методы диагностики основаны на фундаментальной  взаимосвязи свойств и функций  отдельных органов, тканей, клеток организма с  состоянием   гомеостаза организма

3. Анализ БО, выбор вектора состояния и метода количественного описания БО.

Состояние биологического объекта описывается вектором  состояния. Чтобы достаточно полно  описать  такой биообъект, как организм человека, необходимо оперировать с  вектором  состояния, содержащем  огромное  число компонент (n~104).  Совершенно ясно, что  для решения  конкретных задач анализа и синтеза БТС такое число характеристик, как  правило,  не требуется.  Поэтому проводят минимизацию (редукцию) числа компонент  вектора состояния.

На данном  этапе рассматриваются  лишь те свойства биологического  объекта, которые  необходимо регистрировать, исходя из целевого назначения данного типа БТС. После минимизации числа компонент вектора состояния практически  используемое число m  характеристик биообъекта существенно уменьшается:   m<<n.

Например,  при помощи телеметрической БТС  (капсулы для исследования  желудочно-кишечного тракта) производится контроль над тремя компонентами вектора состояния  организма: давлением  р, температурой  Т,  показателем  кислотности    рН.

4. Конструирование целевой функции.

Целевая функция определяет степень соответствия проектируемого медицинского изделия основным требованиям, предъявляемым к данному  классу БТС:  биоадекватность, критерии ошибок функционирования (например, точность измерения свойств биологического объекта),  критерий оптимальности,  как по техническим характеристикам, так и  по  стоимости  (ресурсам).

5. Создание вербальной, физической и математической моделей БО.

6. Определение функции доза воздействия – эффект. Учет главного компонента биоадекватности БТС: минимальное вредное воздействие технического устройства  на  БО.

7. Регуляризация (проверка правильности) модели БТС.

8. Описание структуры и проектирование БТС.

10. 3. Моделирование  БТС.

## На  всех  этапах  проектирования БТС  оказывается  необходимым применение методов моделирования (Раздел 9).

Разработка модели БТС  обычно  начинается  с вербальной (описательной)  модели БО. После  этого создаются  физическая а затем математическая модель.

Регулярная («правильная»)  математическая    модель  позволяет исследовать те  свойства  биообъекта, которые по тем или иным причинам оказываются недоступными для  непосредственных  эмпирических   методов.

В любом  случае  необходима  проверка правильности используемой модели. Такая проверка, в частности,  подразумевает сопоставление экспериментальных клинических данных с  результатами  моделирования.  Используемая  модель должна правильно отражать состояние биообъекта и  сопряжённых с ним технических  устройств. При этом необходимо решить обратную математическую задачу моделирования.

Один из первых шагов в проверке адекватности модели является использование  стандартных математических методов  обработки  данных.  При обработке  экспериментальных данных следует учитывать их разброс (в современной формулировке – нечеткость)  обусловленный  свойствами  самого  биологического объекта.

Рис. 10. 2.

Многообразие процедур взаимодействия биологический объект (В)↔техническое устройство (Т) и измерительных процедур, посредством которых получают объективную информацию о биообъекте, можно суммировать  в схеме взаимодействия В↔Т и преобразования вектора наблюдаемых свойств биообъекта  (Рис.10. 2).

Зондирующее устройство Z реализует  входное  воздействие  на  биообъект. Откликом  биообъекта В на входное воздействие зондирующего устройства Z является вектор наблюдаемых свойств биообъекта:

Датчик-сенсор, отображаемый пространственным оператором D, осуществляет преобразование наблюдаемых свойств биообъекта   ((t)  в  сигнал   x(t):

здесь  D[((t)]   -  оператор преобразования   вектора  наблюдаемых свойств биообъекта   ((t)   в выходной   сигнал   датчика   x(t).

Вектор  выходного   сигнала   датчика

отображающий значения наблюдаемых свойств,   поступает  на вход прибора-преобразователя  (или алгоритмического  блока)  Р.   Преобразователь  осуществляет  обратное преобразование   вектора   выходного   сигнала   датчика  в   вектор    измеряемых  свойств  биообъекта (*(t):

Рис. 10.3.

Затем сигнал (*(t) с преобразователя Р поступает на регистрирующее устройство (монитор)  М.

Таким образом, функционирование БТС и системы сбора информации  о биообъекте  может быть  представлено  как композиция прямого и обратного  преобразования сигналов.

Для иллюстрации отдельных этапов проектирования БТС и схемы взаимодействия В↔Т можно рассмотреть физиотерапевтическую системы (ФТС) для проведении УВЧ-терапии электрическим полем 27,12 МГц (Рис. 10. 3).

Данная физиотерапевтическая система, как следует из названия, относится к подклассу БТС Т21 – физические методы терапии.

# Физиотерапевтические системы (ФТС) по целевому назначению разделяются на следующие подклассы Т21k: ФТС эргатического типа, предназначенные для использования с человеком-оператором в качестве управляющего звена в полном объеме; ФТС направленного управления с частичным использованием человека-оператора в качестве управляющего звена; ФТС с полным управлением.

Целевое назначение проектируемой ФТС – проведение УВЧ-терапии различных частей тела пациента и одновременной дозиметрии поглощенной телом мощности с частичным использованием человека-оператора.

Биологическими объектами, в соответствии с целевым назначением проектируемой ФТС, являются различные части тела, например, рука (Рис. 10.3.).

В качестве вектора состояния БО, в соответствии с задачей дозиметрии, естественно взять двухкомпонентный вектор комплексного электрического сопротивления (импеданса) части тела, подвергаемой терапевтическому воздействию. В табл. 10.1 приведены соответствующие экспериментальные данные (база данных).

Табл. 10.1. База данных по электрическим свойствам частей человеческого тела.

|  | Рука (плечо) | Нога (бедро) | Торс (туловище в области желудка ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление R, кОм | 5-10 | 10-25 | 50-100 |
| Емкость C, мкФ | 0.001-0.004 | 0.008-0.01 | 0.005-0.015 |

Вектор состояния БО соответственно равен

где λ1(t) = R – активное сопротивление, λ2(t) =1/2πfC – реактивное сопротивление, f – частота воздействующего электрического поля.

Вербальная модель.

Каждая часть тела с точки зрения электромагнитного воздействия представляет собой совокупность тканей с различными электрическими свойствами.

Физическая модель.

Сложную систему тканей-проводников отображают в виде RC - контура (рис. 10.4).

Рис. 10.4.

Математическая модель.

Импеданс части тела, подвергаемой терапевтическому воздействию, равен

Z=√ R2+(1/2πfC)2.

Здесь R – активная, 1/2πfC – реактивная составляющие импеданса, f – частота (физиотерапевтическая) воздействующего электрического поля.

Эта, хорошо известная из электротехники формула, по существу,  является математической моделью части тела для проектируемой ФТС.

После  того, как пройдены  перечисленные выше этапы, переходят к решению инженерных проблем разработки БТС – к 7-му этапу: описание структуры и проектирование БТС.

К числу таких   инженерных проблем разработки БТС относятся:

- анализ существующих технических средств решения задачи,  анализ технической базы данных и выбор прототипа;

- анализ недостатков существующих  технических решений и разработка путей устранения этих недостатков;

- создание блок-схемы БТС;

- разработка  узлов, блоков, процессов и их компоновка.

Для реализации системного подхода к проектированию ФТС необходимо выполнение двух основных принципов синтеза – принципа биоадекватности и принципа идентификации медико-биологической информации. Основными этапами системного проектирования ФТС являются:

диагностика состояния пациента в реальном масштабе времени;

управление временными и информационными параметрами лечебного воздействия;

коррекция временных и информационных параметров лечебного воздействия в реальном масштабе времени в зависимости от состояния пациента.

Биоадекватность: лечение с использованием электрических полей 27,12 МГц позволяют достичь необходимой глубины проникновения для получения оптимального терапевтического эффекта и характера поглощения энергии электрического поля в тканях тела пациента.

10.4. Основной принцип проектирования БТС разных классов – минимум вредных воздействий на биологический объект.

На стадии разработки БТС при формулировке целевой функции обязательно должны учитываться следующие критерии:

1. 	Обеспечение минимально вредного воздействия технического устройства на биологический объект.

2. 	Доступность ресурсов (например, комплектующие для электроники), требующихся для разработки и производства БТС.

3. 	Экономический критерий - минимизация стоимости БТС.

Требование минимума вредных воздействий на биологический объект представляет собой один из самых важных критериев разработки БТС. Критерии 2 и 3 непосредственно связаны с потенциальной конкурентоспособностью разрабатываемых образцов медицинской техники.

Воздействия на биологический объект могут иметь как физическую (электромагнитное поле различных длин волн, ультразвук, корпускулярные потоки), так и химическую природу(введение химических веществ, лекарственные пробы). Так, например, в диагностическом устройстве (Рис.10.2) для зондирования БО могут применяться следующие виды воздействий:

- рентгеновское излучение, подкласс Т11 – физический метод;

- электромагнитное излучение, подклассТ11– физический метод;

- ультразвуковое воздействие, подклассТ11– физический метод;

- лекарственные пробы, подклассТ12– химический метод.

Воздействия на БО применяются во всех классах БТС (Рис. 10.1). Важным обстоятельством является различие в уровне воздействия для различных классов БТС. Энергетический уровень внешнего воздействия определяется с одной стороны, целевой задачей данного класса БТС, а с другой – требованием минимума вредности для биологического объекта.

Например, в диагностических системах воздействие необходимо оптимизировать в соответствии со следующим критерием. Воздействие с максимальной для данного типа устройства энергией не должно превышать уровень вредного влияния на пациента. При этом воздействие с минимальной энергией должно обеспечивать заданную точность диагностического измерения.

При переходе от диагностических БТС к классу терапевтических БТС уровень энергии воздействия на биообъект возрастает. А в хирургических системах, где затрагивается внутренняя структура органов, интенсивность воздействия должна быть ещё выше.

Кроме того, время воздействия в хирургических БТС должно быть небольшим. Кроме того, размеры области локализации хирургического воздействия должны быть строго ограничены.

Суммируя приведённые примеры, можно заключить, что при последовательном переходе от одного класса БТС к другому классу Т1, Т2,…, интенсивность воздействия на БО повышается. Для количественной оценки интенсивности воздействия технического устройства на биологический объект используется количественная мера доза – одно из наиболее важных понятий в теории БТС.

  - Понятие дозы. Классификация видов воздействия на биологический объект.

Доза	 – характеристика воздействия на биологический объект, измеряемая интенсивностью воздействия, умноженной на время воздействия.

Пусть интенсивность воздействия I является заданной функцией времени:

I=I(t)	(10.1)

Элемент дозы определяется следующим образом:

dD=Idt				(10.2)

Суммарная доза будет определяться интегралом по времени воздействия t:

(10.3)

При постоянной интенсивности воздействия I=const доза будет равна произведению интенсивности на время воздействия:

D=It						(14.4)

Типы воздействия на биологический объект классифицируют следующим образом:

- интегральное воздействие – оказывает существенное влияние на весь организм в целом;

- дифференцированное (местное) воздействие – оказывает влияние на отдельный орган.

При изучении воздействия на организм и его органы важную роль играют понятия орган-мишень и критический орган.

Орган-мишень – это орган, непосредственно воспринимающий внешнее воздействие.

Это понятие было сформулировано выдающимся немецким биохимиком Паулем Эрлихом в начале ХХ века.

К сожалению, на практике редко удаётся воздействовать на единственный орган. Широко применяемые терапевтические методы часто оказывают интегральное воздействие.

Мишенями становятся даже такие органы, которые не требуют терапевтического воздействия. Примером такой ситуации являются нежелательные побочные действия лекарственных средств.

Критический орган (ткань) – наиболее чувствительный орган, который при воздействии на организм повреждается в первую очередь.

  - Зависимость доза-эффект.

Зависимостью доза-эффект называется наблюдаемое приращение вектора состояния биологического объекта при заданной дозе воздействия.

Вектор состояния организма человека содержит очень большое число компонент. При решении задач анализа и синтеза БТС проводится минимизация числа компонент (уменьшение размерности) вектора состояния.

Рис. 10.5.

Затем проводится серия измерений по схеме «воздействие-ответ». В ходе такого эксперимента постепенно повышается уровень внешнего воздействия на живую систему. Одновременно регистрируются изменения вектора состояния. По полученным данным строится функция «доза-эффект». Допустимую при воздействии дозу и, соответственно биологический эффект должен оценивать врач.

На рис. 10.5 показан пример зависимости «доза-эффект» для воздействия химического агента (ХА) на биологический объект.

Рис. 10.6.

Например, при исследовании влияния ХА на популяцию лабораторных животных, зависимости «доза-эффект» определяются следующим образом.

Берётся группа, содержащая N особей. Особи  представительной статистики воздействие повторяется k раз. Подсчитывается количество особей ΔNi, для которых был зарегистрирован ответ на воздействие химических агентов (табл.10.2), а затем определяется процент особей, для которых был зафиксирован ответ на воздействие:

Таблица 10.2. Определение зависимости «доза-эффект».

| D | D1 | D2 | … | Dk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔN | ΔN1 | ΔN2 | … | ΔNk |
| P(D) |  |  | … |  |

По данным табл. 10.2 строится зависимость P(D). Типичный вид зависимости «доза-эффект» показан на рис. 10.6.

Рис. 10.7.

Доза, оказавшая воздействие на половину группы, называется полуэффективной дозой D1/2. Аналогичные графики могут быть построены также при определении летальности воздействия химических агентов на популяцию лабораторных животных. В этом случае величину D1/2 принято называть полулетальной дозой.

В качестве примера на Рис. 10.8 показана функция воздействия, полученная с использованием рассмотренной ранее экотоксикологической модели. Эффект воздействия Е определяется по отклонению численности популяции от стационарного значения, соответствующего нулевым концентрациям химических агентов:

Е(х1, х2) = 1-zst(х1, х2),

где х1, х2 – концентрации химических агентов, нормированные на пороговые значения, соответствующие полному подавлению роста популяции при нулевой концентрации соответствующей добавки; zst – стационарная численность популяции, нормированная на численность при отсутствии добавок (хi=0).

Теоретические результаты сравниваются с данными эксперимента по кинетике роста культуры Saccharomyces cerevisiae в среде с добавками цинка и меди.

Рис. 10.8.

Определение функции доза воздействия – эффект в рассмотренном выше примере ФТС сводится к расчету разогрева тканей в результате выделения джоулевого тепла

Q=U2Rt,

где U – эффективное напряжение воздействующего электрического поля, t – время воздействия.

По известной средней теплоемкости с тканей можно рассчитать повышение температуры части тела, подвергаемой воздействию

ΔT = Q/c.

Если в качестве эффекта рассматривать повышение температуры части тела, подвергаемой воздействию, а в качестве дозы выделившееся тепло, то данная зависимость позволяет рассчитать функцию доза-эффект.

При частоте  f =27,12 МГц импеданс руки (Табл. 10.1) меняется в пределах 5 -10 КОм, то есть реактивная составляющая мала по сравнению с активной.

Следует иметь в виду, что помимо теплового воздействия СВЧ-поле оказывает существенное влияние на нервные клетки. Однако механизм этого влияния изучен недостаточно и адекватные модели такого влияния не разработаны.

Подписи под рис раздел 10.

Рис. 10.1. Классификация БТС.

Рис. 10.1а. Официальный (министерский) общероссийский классификатор медицинской техники.

Рис. 10. 2. Схема взаимодействия биообъект (В)↔техническое устройство (Т). Структура технического устройства: Z – зондирующее устройство; D – датчик-сенсор; P – регистрирующий прибор-преобразователь;  – вектор   наблюдаемых свойств биообъекта; x(t) – сигнал с датчика-сенсора;   – вектор  измеряемых  свойств  биообъекта;  М – регистрирующее устройство (монитор).

Рис. 10.3. Физиотерапевтическая система (ФТС) для проведении УВЧ-терапии электрическим полем 27,12 МГц.

Рис. 10.4. Моделирование физиотерапевтической системы для проведении УВЧ-терапии электрическим полем 27,12 МГц.  а. Взаимодействие В↔Т (конечность ↔ УВЧ-поле). б. RC-контур – физическая модель взаимодействия.

Рис. 10.5. Пример зависимости «доза-эффект» при воздействии необходимого химического агента (ХА) на биологический объект.  Е – эффект воздействия ХА на БО; С(х) – доза ХА.

Рис. 10.6. Зависимость «доза-эффект» при воздействии на организм примесного ХА на биологический объект.

Рис. 10.7. Зависимость «доза-эффект» при воздействии на популяцию.

## Рис. раздел 10.

Рис. 10.1. Классификация БТС.   Рис. 10. 2. Схема взаимодействия биообъект

(В)↔техническое устройство (Т).

Рис. 10.3. Физиотерапевтическая система (ФТС) для УВЧ-терапии 27,12 МГц.

Рис. 10.4. Модель физиотерапевт. системы для УВЧ-терапии полем 27,12 МГц.

Рис. 10.5. Зависимость «доза-эффект» для воздействия на организм необходимого химического агента (ХА) на биообъект.

Рис. 10.6. Зависимость «доза-эффект» для воздействия на организм примесного ХА.

Рис. 10.7. Зависимость «доза-эффект».

Рис. 10.8. Зависимость «доза-эффект» при воздействии ZnSO4 на Sac. сer. при нулевой концентрации ХА.

Рис. 10.1а. Официальный общероссийский классификатор медицинской техники.

# Text boxes

Доза ХА

Е

С(Х)

дефицит

смерть

норма

Доза ХА

выживание

а.                                             б.

М

Р

Z и D

D1/2

Е

С(Х)

P

D

Оборудование медицинское

(94 5000)

Приборы и аппараты

медицинские

(94 4000)

Инструменты медицинские

(94 3000)

Медицинская техника

(94 0000)

-эксперимент

- теория

0.5

1

Приборы   и   аппараты   для диагностики (кроме измерительных),    очки    и    оправы очков   для   оптической   коррекции   зрении (94 4200)

Оборудование технологическое медицинской промышленности и запасные части к нему (94 7000)

Изделия медицинские из стекла и полимерных материалов. Тара и упаковка лекарственных средств и препаратов (94 6000)

Аппараты для подкожных,

внутривенных и внутриполосгных вливаний

(94 4476)

Линзы очковые

(94 4500)

Приборы для функциональной диагностики

Измерительные (94 4100)

Приборы и аппараты для лечения. Аппараты наркозные. Устройства для замещения функций органов и систем организма

(94 4400)

Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований

(94 4300)

Аппарат управляющий гликемией при сахарном диабете