Глава 1. ТЕОРИЯ, РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ.

Курсовая работа предусмотрена учебным планом и программой курса «Теория, расчет и проектирование медицинской техники» (ТРПМТ).

Цель работы - способствовать более глубокому усвоению студентами лекций, привитию им навыков самостоятельного мышления, овладению современными методами расчетов и проектирования медицинского оборудования с широким использованием вычислительной техники.

Курсовая работа посвящена расчету и проектированию типовых ультразвуковых медицинских инструментов преимущественно хирургического назначения. Работа выполняется студентами в 8-м семестре и защищается перед комиссией, состоящей из преподавателей кафедры, в зачетную сессию.

В курсовой работе студентами выполняются проектировочные расчеты ультразвукового медицинского инструмента (УЗМИ), состоящего из следующих типовых элементов: электроакустического преобразователя (ЭАП), согласующего элемента, сменного инструмента-концентратора и рабочего окончания, форма которого определяется видом работ на биологических тканях.

1.1. Краткие сведения об ультразвуковых медицинских инструментах для соединения, разделения и обработки биологических тканей.

Ультразвуковая хирургия получила распространение в период последнего десятилетия. Большой вклад в развитие этой проблемы внесли ученые МВТУ им. Н.Э.Баумана акад. Г.А.Николаев, проф. В.И.Лощилов и ученые-медики акад. Б.В.Петровский, член-корр. АМН СССР В.И.Петров и др. Разработанные в результате совместных работ способы соединения и разделения биологических тканей нашли разнообразное применение. Для практической реализации этих способов рядом исследователей МВТУ были разработаны специальные УЗМИ. Конструкция и форма этих инструментов постоянно совершенствовались, видоизменялись их рабочие окончания  в зависимости от вида работ и назначения. Данные УЗМИ, как правило, наиболее эффективно работают в области низких ультразвуковых частот (20-60 кГц), а в качестве ЭАП используются либо магнитострикционные (рис. 1), либо пьезокерамические преобразователи (рис. 2).

При указанных видах работ на биологических тканях требуется, чтобы амплитуда продольных колебаний рабочего основания (см. рис.1,2) достигала 30-60 мкм. Ввиду малых амплитуд колебаний преобразователей (до 3-4 мкм на основной резонансной частоте) приходится использовать дополнительные усилители механических колебаний, в качестве которых используются так называемые стержневые концентраторы продольных колебаний 8.

В стержневых концентраторах амплитуда колебаний на входном торце (пусть для определенности при z=0) U0=U(0) будет меньше амплитуды колебаний на выходном (рабочем) торце концентратора (при z=0) Ul=U(l)  при условии, что масса концентратора на участке 0,z0 будет больше массы на участке z0,l (где z0 - абсцисса  узла продольных смещений концентратора)  концентратор работает на основном резонансе продольных колебаний, а осевые усилия при равны нулю. Это утверждение  непосредственно следует из закона сохранения импульса.

Рис. 1

Рис.2

В зависимости от вида биологической ткани (мягкая, костная, хрящевая) и рода работы с этой тканью (соединение, разделение, обработка) концентраторы выполняются с соответствующими рабочими окончаниями (пилки, скальпели, ножи, лопатки, бужи и др.), которые принято называть насадками, вне зависимости от того, выполнены ли они как одна монолитная деталь вместе с концентратором или же представляют собой самостоятельные детали, прикрепленные к концентратору.

Для расширения возможностей УЗМИ концентраторы, содержащих рабочую часть (насадку), выполняются сменными и присоединяются к части ультразвукового инструмента, содержащего ЭАП (в дальнейшем называемой ультразвуковым акустическим узлом), с помощью резьбового соединения 7 (см. рис. 1,2), которое, с целью снижения нагрузки на резьбу, располагается в пучности механических смещений.

Часто для создания дополнительного усиления используют промежуточные однополуволновые резонансные концентраторы 8 продольных колебаний коэффициент усиления М которых выбирается небольшим (М=2, 3), а сами концентраторы называют согласующими.

Магнитострикционные преобразователи соединяются с согласующими элементами посредством паянного или клеевого соединения, которое должно выдерживать как высокие динамические нагрузки, так и температуры до 80-120°С, а также противостоять коррозии.

Из клеев часто применяют пленочные эпоксидные клеи ВК-36, ВК-3. Крепление ЭАП в корпусе должно быть таким, чтобы по возможности снизить передачу вибраций на корпус акустического узла.

Для большинства УЗМИ область наиболее рациональных частот, определенная как с учетом воздействия на биологическую среду, так и с позиций создания эффективных УЗМИ, лежит в интервале 18-70 кГц. Причем снижение рабочих частот приводит к увеличению продольных габаритов инструментов, а увеличение частот свыше 50 кГц - к существенному увеличению рассеиваемой мощности.  Для ультразвуковых установок выделены частоты: 22 кГц±7%, 44 кГц±7%, 66 кГц±7% и дополнительная частота 26,5 кГц±7%.

Один из вариантов конструкции УЗМИ с магнитострикционным преобразователем представлен на рис.1. В УЗМИ магнитостриктор 4 жестко и соосно соединен посредством эпоксидного клея ВК-36 с согласующим элементом 5, на правом рабочем торце которого расположена шпилька 7, на который может наворачиваться сменный инструмент-концентратор 8 с рабочим окончанием А. Акустический узел крепится в корпусе 3 с крышкой 1 через промежуточные резиновые прокладки 2 и 6, одна из которых расположена в узле смещения. Сигнал с ультразвукового генератора поступает через шнур 9 на обмотку возбуждения 10.

Типовая конструкция УЗМИ с пьезоэлектрическими преобразователем представлена на рис. 2, она имеет много общего с конструкцией магнитострикционного УЗМИ, однако имеются и некоторые отличия. Так, колебательная система крепится к корпусу 1 с помощью жесткого металлического кольца 5, располагаемого в узле продольных смещений. ЭАП состоит из двух пьезокерамических колец 10, зажатых с помощью шпильки 3 между излучающей 6 и отражающей 2 накладки. Для обеспечения электрической изоляции электрода между пьезопластинами и шпилькой установлена электроизоляционная втулка 4.

# 1.2. Продольные колебания ЭАП и стержневых концентраторов

Продольные колебания ЭАП и концентраторов описываются системой дифференциальных уравнений вида

¶U¶z=1EFzNz,t,	(1)

где - U(z,t) продольное смещение z-го сечения в момент времени t; N(z,t) - осевое усилие в z-м сечении; E - модуль Юнга; F(z)- площадь поперечного сечения, r- плотность.

Указанная система уравнений описывает свободные колебания прямолинейных стержней и не учитывает внутреннего трения в материале.

При определении лишь собственных частот и форм колебаний система уравнений (1) упрощается и принимает вид

U0'z=1EFzN0z,	(2)

где w - круговая частота, Uz,t=U0zcoswt,N0zcoswt. После дифференцирования первого уравнения и подстановки во второе (см. систему (2)):

U''z0+gzU0'z+α2U0z=0,	(3)

где α2=w2c2, gz=F'zFz.

Данное уравнение интегрируется аналитически лишь для некоторых частных случаев изменения площади поперечного сечения

Fz=F0e−2βz	- экспоненциальный рупор,

Fz=Fkch2gl−z - катеноидальный рупор 	(4)

Fz=F01−za2	 - конический рупор.

Причем постоянные b, g и a и  характеризуют скорость сужения соответствующего рупора и однозначно определяются параметрами F0, FK и l где - F0, FK площади поперечных сечений  концентратора при z=0 и z=l соответственно, l - длина сужающегося участка (рупора). Из уравнений (4) можно получить следующие соотношения:

β=1llnF0Fk; g=1larcchF0Fk; a=l1−F0Fk

а коэффициент g(z) в уравнении (3) в зависимости от типа сужения будет:

•	экспоненциальный сужения gz=-2β;

•	катеноидальный сужения gz=-2gthgl−z;

•	для конуса gz=2z−a.

В случае F=const, g(z)=0  уравнение (3) принимает вид

U0''z+α2U0z=0.	(5)

Решение уравнения (5):

U0z=C1cosαz+C2sinαz 	(6)

где ,  - произвольные постоянные.

Для участков концентраторов, в пределах которых площадь поперечного сечения изменяется по экспоненциального закону, уравнение (3) имеет вид.

U0''−2βU0'+α2U0=0,
а соответствующие характеристическое уравнение

λ2−2βλ+λ2=0

корни которого λ1,2=β±β2−α2.

При β>α(крутой рупор) решение

U0z=eβzC1chα1z+C2shα1z	 (7)

где

α1=β2−α2

При β<α (пологий рупор) λ1,2=β±iα2−β2=β±iα1, α1=α2−β2 и решение выражается через тригонометрические функции:

U0z=eβzC1cosα1z+C2sinα1z.	 (8)

Для катеноидального сужения уравнение (3) имеет вид

U0z−2gthgl−zU0'z+α2U0z=0.

Легко убедиться, что это уравнение можно представить как

U0chgl−z²+α2−g2chgl−zU0=0,

а используя подстановку y''z=U0zchgl−z, получить

y''z+α2−g2yz=0.

Решение этого уравнения в зависимости от соотношений между  и  имеет вид

U0z=1chgl−zC1cosα1z+C2sinα1z;α1=α2−g2α>g.	 (9)

или

U0z=1chgl−zC1chα1z+C2shα1z;α1=g2−α2α<g.	 (10)

Для конического участка концентратора можно аналогичным образом получить

U0''z+2z−aU0'z+α2U0z=0,

U0z=2z−aC1cosαz+C2sinαz,	 (11)

где a - расстояние до вершины конуса.

Однако концентратор может содержать несколько участков, в пределах которых законы изменения площади поперечного сечения различны. Для каждого из участков такого концентратора решение представляется в одной из форм (6)-(II). Если концентратор содержит n участков, то количество произвольных постоянных в решениях - 2n. Указанные постоянные определяются из граничных условий для конкретного концентратора, обычно это условия вида N0z|z=l=0N0z|z=0=0 (свободные края концентратора), а также из так называемых условий стыковки участков, в соответствии с которыми, в силу гипотезы сплошности U0−z0=U0+z0, т.е. продольное смещение U0−z0 слева от плоскости стыковки участков равно смещению справа U0+z0от указанной плоскости. Аналогично, в силу справедливости принципа Д’Аламбера , при отсутствии сосредоточенных сил имеем N0−z0=N0+z0. Итак, для концентратора из n участков имеем 2n-1 условий стыковки и 2 граничных условия, т.е. 2n условий, которые можно представить в виде однородной системы из 2n алгебраических уравнений вида

AαlkC=0,	 (12)

где Aαlk - матрица коэффициентов размером 2n x 2n

CC1,C2,...C2n - вектор-столбец неизвестных коэффициентов.

Нетривиальное решение системы (12) находится из следующего условия:

detAαlk=0.	 (13)

# 1.3. Определение резонансных длин и частот концентраторов и ЭАП

Варьированием безразмерного параметра alU добиваются выполнение условия (13). При проверочном расчете lU=const, как и все другие параметры, характеризующие геометрию и свойства концентратора или ЭАП, и варьируется лишь волновое число α=wc; при проектировочном расчете, наоборот, резонансная частота системы задана, значит задано и волновое число , а варьируется, например, длина k-го участка lkk≤n элемента. Следует отметить, что если варьируемым участком является участок с F=const, то существует явное выражение для длины варьируемого участка вида

lk=arctgydetAk+1k,

где - минор 2-ого порядка исходной матрицы А.

Для нахождения определителя матрицы A можно воспользоваться вычислением определителя методом триангуляции (приложение 1). При обращении к подпрограмме в качестве фактических параметров указывается матрица A и ее размер N, например: W=DE(A1,7).После выполнения этой процедуры переменная будет равна определителю матрицы A1 размером .7x7

При невозможности явного определения резонансной длины lU k-го участка рекомендуется использовать какой-либо итерационный процесс нахождения корней неявно заданных функций, как это имеет место в условии (13). Одним из простых и в тоже время достаточно надежных алгоритмов нахождения корней непрерывных функций является метод бисекции, программы BISEC этого метода приведена в приложении  2.

Таким образом для определения резонансной длины lkLK можно составить следующий фрагмент программы:

{	FP - ПОДПРОГРАММА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, В КОТОРОЙ

ФОРМИРУЮТСЯ КОЭФФИЦИЕНТЫ

МАТРИЦЫ А И ПОДСЧИТЫВАЕТСЯ ЕЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ }

Var

LK, FL,FREQ: REAL;

Begin

{	ВВОД ЧАСТОТЫ «FREQ» В КГЦ, СКОР. ЗВУКА «С» В М/С}

READLN(FREQ);

AL := BISEC(0.1, 4.0, FP, 1E-6);

LK := C*AL/(2*3.1415926*FREQ)

WRITELN(‘Реон. длина к-го участка =’, LK:7:1);

END.

Причем подпрограмма FP имеет такой вид:

FUNCTION FP(ALVAR: REAL): REAL;

Var

N: INTEGER;

A: ARRAY [1..10,1..10] OF REAL;

BEGIN

N:=5

A(1,1):=....

A(1,2):=....

.

.

.

A(2*N,2*N):=....

FP:=DET(A,2*N)

END;

В подпрограмме типа FUNCTION с именем FP вычисляются элементы матрицы А(I,J) в соответствии с уравнением (13), которые в общем случае зависят от аргумента αlkALVAR. После того, как все элементы матрицы сформированы, вычисляется определитель матрицы, значение которого присваивается функции FP  и передается в вызывающую программу BISEC, которая после m итераций по достижении заданной точности EPS=1⋅10−6 вычисляет корень функции (13).

# 1.4. Определение собственных форм продольных колебаний концентратора и ЭАП

Из 2n постоянных только 2n-1 являются линейно независимыми. Причем в большинстве случаев постоянная  характеризует амплитуду продольных смещений на входном торце ЭАП, согласующего элемента или концентратора. Так как смещение U0 входного нерабочего торца ЭАП задано, т.е. U0=V0w, где V0=0,5по условиям задания, w=2pf,C1=V02pf. Остальные произвольные постоянные находятся из решения системы (12), в которой одно из уравнений отбрасывается, а первый столбец (в случае, если задано) переносится в правую часть, т.е.

A* {C∗B∗,

где A* матрица, получаемая из исходной матрицы путем удаления одной из строк и первого столбца, размером (2n-1)x(2n-1); C∗C2,C3,...,Cn- вектор-столбец неизвестных коэффициентов; B∗C2a11,C3a21,...,Cna(2n−1),1 - вектор-столбец (ai1 - коэффициенты матрицы A).

Решение линейной системы алгебраических уравнений возможно с использованием стандартных программ, например программы из пакета SSP ЕС ЭВМ.

После нахождения констант C2,C3,...,Cn можно считать, что форма продольных колебаний соответствующего элемента (ЭАП, согласующего элемента, инструмента-концентратора) полностью определена, так как подстановка найденных значений в соотношения (6)-(10) полностью определяет функцию смещения с учетом того, что амплитуда осевого усилия N0z связана с амплитудой продольных смещений U0z соотношением

N0z=EFzU0'z

Указанные расчеты повторяют  для всех входящих в УЗМИ элементов, учитывая, что коэффициент усиления М концентраторов пропорционален отношению площадей . В зависимости от соотношения площадей входного и выходного торцов возможно изменение коэффициента усиления и приведение его в соответствие с требованием задачи. Если в результате расчетов окажется что максимальное амплитудное значение механического напряженияsmax=maxszzÎ0,l не превышает допускаемого по усталостной прочности s−1, то на этом проектировочный расчет колебательной системы УЗМИ может быть закончен.

# 1.5.  Обоснование выбора граничных условий для УЗМИ, взаимодействующих с биологической тканью

Как указывалось выше, УЗМИ в процессе работы активно взаимодействует с биотканью. Причем в большинстве случаев с биотканью взаимодействует рабочее окончание УЗМИ. В ряде случаев необходимо учитывать это взаимодействие при проектировании инструментов.

## 1.5.1. Обработка инфицированных ран

В этом случае инструмент имеет плоское рабочее окончание, причем чаще всего излучающая плоскость перпендикулярна направлению продольных колебаний. В некоторых случаях для изменения диаграммы направленности инструмента, например для обработки полостей (в отоларингологии, при перитонитах, нагноениях плевральных полостей и др.), излучающие плоскости располагают наклонно к оси концентратора, за счет чего максимум излучения может быть найден как

Za=ρc21−J12kaka+jk12ka2ka2;

где J1K1 - функции Бесселя 1-го рода и модифицированная функция Бесселя соответственно.

При ультразвуковой обработке происходит следующее: очистка поверхности раны от некротических налетов, гноя и др.; внедрение лекарственных веществ в ткани организма; воздействие на микрофлору; ускорение физиологических процессов, способствующих заживлению раны7

## 1.5.2. Ультразвуковое соединение костных биологических тканей

Подробно процесс ультразвукового соединения рассмотрены в монографии [1]. Здесь лишь отметим, что на первой стадии ультразвукового воздействия на зону соединения нагрузку на инструмент со стороны биообъекта можно считать такой же, как и в случае обычного излучения в жидкость, поскольку композиции, применяемые при соединении костных тканей, состоят из суспензии костной стружки в жидком этилцианокрилате.

## 1.5.3. Ультразвуковая резка плотных биологических тканей

В этом случае инструмент-концентратор выполняется с рабочим окончанием в виде пилки с зубьями. За счет ультразвуковых колебаний пилки внедряются в костную ткань, происходит срезание ткани зубьями насечки и съем микростружки. Можно  показать, что усилие резания прямо пропорционально амплитуде колебательной скорости режущей кромки инструмента, а граничное условие га рабочей режущей части может быть записано в виде

EFl¶U¶z|z=l=q¶U¶t|z=l

где - коэффициент пропорциональности, зависящий от геометрии режущей кромки и других параметров.

## 1.5.4. Резка мягких тканей

В большинстве случаев при резке мягких тканей можно пренебречь усилием резания при определении собственных частот и форм колебаний инструмента, однако, с целью снижения возможного ожога ткани, необходимо при проектировании инструмента следить, чтобы амплитуда колебаний режущей кромки не превышала 1,6 м/с (60 мкм на частоте 26,5 кГц).

# 1.6.  Некоторые рекомендации по выбору размеров УЗМИ

1. Максимальный поперечный размер Dm колебательной системы УЗМИ не должен превышать λ6 (где  - длина продольной  волны в стержне постоянно сечения на данной частоте).

2. Не рекомендуется использовать концентраторы, у которых угол наклона образующей к его продольной оси более 60°.

3. Высоту накладки магнитострикционного преобразователя рекомендуется выбирать из условия постоянства сопротивления магнитопровода. (для l=const,a@b, где b ширина стержня магнитостриктора, см. рис. 1).

4. Согласующие элементы и сменные инструменты-концентраторы выполняются в виде тел вращения.

5. Параметр N=D1D2, где D1,D2 соответственно входной и выходной диаметры концентраторов (согласующего элемента), для сменных инструментов-концетраторов выбирается из интервала 28 так, чтобы коэффициент усиления М не превышал 1012.

Примечание: Числовые данные подставлять только в окончательно преобразованные формулы и выражения; частотные уравнения записывать относительного аргумента; коэффициент запаса по усталостной прочности принят равным 1,5; влиянием нагрузки и рассеянием энергии в материалах согласующих элементов и инструментов-концентраторов пренебречь; все согласующие элементы считать выполненными из дюраля Д16-Е, концентраторы, излучающие накладки пьезопреобразователей - из титанового сплава ВТ5, отражающие наладки - из стали 45, магнитострикционные преобразователи - из никеля НП-1, пьезокерамические преобразователи - из керамики ЦТС-23; влияние резьбовых соединений не рассматривать; для всех вариантов принять M2=2,5;M3=6¸8; собственные частоты основных резонансов всех элементов должны быть равны между собой; значения прочности при растяжении sð, усталостной прочности s−1, плотности материала  и скорости звука с, используемых в УЗМИ материалах, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Материал | sð⋅10, МПа | s−1⋅10, МПа | ρ,3 | с, м/с | Добротность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дюраль Д16-Т | 47 | 11,5 | 2780 | 5100 | - |
| Титановые сплавы: |  |  |  |  |  |
| ВТ5 | 80-95 | 45-55 | 4420 | 5300 | - |
| ВТ6 | 90-100 | 30-35 | 4420 | 4950 | - |
| Сталь 45 | 61-90 | 28-41 | 7800 | 5050 | - |
| Никель НП-1 | 36 | 10-15 | 8900 | 4800 | 30 |
| Керамика ЦТС-23 | 1,8 | - | 7400 | 3200 | 320 |

# 1.7. Последовательность выполнения курсовой работы

1. Ознакомиться со специальной литературой по расчету элементов УЗМИ [1, 2, 3].

2. Выполнить расчет механической стороны УЗМИ.

а) Составить частотные уравнения для каждого из элементов УЗМИ в отдельности.

б) Выбрать алгоритм определения корней указанных частотных уравнений.

в) Составить программу определения корней частотных уравнений для ЭВМ и выполнить по ней соответствующие расчеты.

г) Определить собственную форму продольных колебаний, соответствующую рабочей резонансной частоте, задавшись амплитудой колебательной скорости на свободном торце ЭАП, равной 0,5 м/с.

3.Выполнить расчет электрической стороны ЭАП.

а) Определить для магнитстрикционых преобразователей:

•	количество витков обмотки возбуждения и подмагничивания;

•	сечение проводов обмотки;

•	токи, протекающие через обмотку;

•	потери на магнитный гистерезис, вихревые токи и джоулев нагрев.

б) Изменить в случае необходимости геометрические размеры ЭАП и вновь выполнить расчет механической стороны ЭАП (в соответствии с п. 2).

в) Определить амплитуду колебательной скорости на свободном торце ЭАП и сравнить с п. 2г при V0=0,5±0,1, повторить расчеты по п. 2г.

г) Определить для пьезокерамических преобразователей напряжение на обкладках пьезопреобразователя на рабочей резонансной частоте.

д) Сравнить с пробивным напряжением и в случае необходимости изменить толщину пьезокерамических пластин, после чего повторить расчет в соответствии с п.2.

е) Определить потери в пьезокерамике на рабочей частоте.

ж) Выполнить п. 3в.

4. Проанализировать полученные результаты.

5. Оформить пояснительную записку.

# 1.8. Требования к оформлению и содержанию расчетно-пояснительной записки

Пояснительная записка является результатом проделанной работы и должна бать представлена в виде отдельного журнала с листами А4, объемом 30-40 с. рукописного или печатного текста, выполненного на одной стороне листа с полями (слева - 3 см, справа - 1 см, сверху и снизу -1,5 см) и переплетенного по левому краю. Записка должна быть аккуратно оформлена и иметь:

•	титульный лист, на котором указывается: Ф.И.О. студента, группа, название и номер варианта, Ф.И.О. руководителя и консультанта, дата завершения работы;

•	индивидуальное задание, подписанное руководителем курсовой работы и консультантом;

•	оглавление;

•	введение;

•	основную часть;

•	заключение;

•	список литературы;

•	приложение.

Во введении указываются сведения по применению разрабатываемого оборудования в медицине, дается краткий обзор состояния вопроса и литературы.

В основной части приводятся:

1) расчеты электрической стороны электроакустического преобразователя, оптимальные параметры электрической схемы ЭАП;

2) таблица всех «вводных» данных, используемых при расчетах и проектировании УЗМИ;

3) расчеты и частотные уравнения всех элементов колебательной системы (ЭАП, согласующего элемента, инструмента-концентратора);

4) алгоритм определения корней частотных уравнений и программа для ЭВМ, на которой производился расчет (листинг программы с результатами трансляции, редактирования и счета представляются в приложении к пояснительной записке);

5) собственные формы продольных колебаний U0z, функции Fz,sz,N0z в виде графиков,  а также в виде табл. 2.

| Z, мм | U0z, мкм | Fz, мм2 | N0z, кН | sz, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В табл. 2  Z - абсцисса поперечного сечения, мм (за начало отсчета принимается точка, совпадающая со свободным краем ЭАП); шаг дискретизации принимается равным 5 мм; U0z - амплитуда продольного сечения  Z-го поперечного сечения, мкм; Fz - площадь поперечного сечения УЗМИ, 2; Nz амплитуда усилий в Z-м сечении, кН; sz - амплитудное значение напряжений в Z-м сечении, Мпа;

6) значения максимальных напряжений для всех элементов УЗМИ и абсциссы соответствующих сечений; положение узловых точек ; значения коэффициентов усиления всех элементов УЗМИ в отдельности; масса УЗМИ  и его элементов; два первых корня всех частотных уравнений и соответствующие значения собственных частот для каждого из элементов УЗМИ;

7) чертеж УЗМИ в сборе и каждого из элементов УЗМИ в отдельности в соответствии с требованием ГОСТ и ЕСКД.

Приложение 1,

Подпрограмма вычисления определителя  на языке Паскаль

Function Det(var a1; n: integer): RealType;

{  From «CACM» Algorithm 41 b, Adapted by S.Kvashnin, August 1987 }

label fin;

var

t,d,max   : RealType;

i,j,k     : integer;

a      : array[1..(2*MaxInt) div SizeOf(RealType)] of RealType absolute a1;

Function Indx(n,i,j : integer):integer;

begin Indx:=n*pred(i)+j end;

begin

d:=1.0;

for k:=1 to n do

begin max:=0;

for i:=k to n do

begin t:=a[Indx(n,i,k)];

if abs(t) > abs(max) then

begin max:=t; j:=i end;

end;{i}

if max=0 then begin d:=0; goto fin end;

if j<> k then

begin d:=-d;

for i:=k to n do

begin t:=a[Indx(n,j,i)]; a[Indx(n,j,i)]:=a[Indx(n,k,i)];

a[Indx(n,k,i)]:=t;

end;

end;

for i:=k+1 to n do

begin t:=a[Indx(n,i,k)]/max;

for j:=k+1 to n do

a[Indx(n,i,j)]:=a[Indx(n,i,j)]-t*a[Indx(n,k,j)]

end; {i}

d:=d*a[Indx(n,k,k)]

end; {k}

fin:   det:=d

end; {det}

Приложение 2.

Подпрограма метода половинного деления (бисекций) на языке Паскаль

{ Kvashnin S.E.}

Function bisec(a,b:real;epsx:real; var signal : boolean):real;

Label 1,2,cont;

var c, ya,yb,yc,st : real;

begin

signal:=true;

st:=b-a;

ya:=FexZer(a);

cont: yb:=FexZer(b);

if ya*yb > 0 then

begin

ya:=yb;

a:=b;

b:=b+st;

goto cont;

end;

1:   c:=(a+b)/2.0;

yc:=FexZer©;

if (abs(a-b)< epsx) then goto 2;

if (yc*ya > 0) then

begin a:=c; ya:=yc; goto 1 end

else begin b:=c; yb:=yc; goto 1 end;

2:   if (yc*ya > 0) then

begin a:=c; ya:=yc end

else begin b:=c; yb:=yc end;

bisec:=a+(a-b)*ya/(yb-ya);

end;