Глава 2.   ТЕОРИЯ, РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ.

# 2.1. Введение

С 1960-х годов в России успешно развивается новое направление научных исследований, возникшее на стыке фундаментальных наук (акустики и медицины) - ультразвуковая хирургия.

Большой вклад в развитие этого направления внесли ученые России: академик Г.А. Николаев [2], профессор В.И. Лощилов, академик АМН РФ В.И. Петров и многие другие исследователи и разработчики. С 1970-х годов  зарубежные фирмы начали разрабатывать ультразвуковую медицинскую технику, работающую в области низкочастотного ультразвука (обычно это диапазон от 20 до 80 кГц).

Ультразвуковые инструменты первоначально использовались для разделения и соединения костных тканей, затем для работ   и на мягких тканях. Были созданы ультразвуковые устройства для сверления костей и фрезерования грудины. Несколько позднее ультразвуковые медицинские инструменты (УЗМИ) стали применяться для обработки инфицированных ран. Обнаруженный бактерицидный фактор ультразвука позволил в дальнейшем применять его и в других областях медицины, например в стоматологии, где с помощью ультразвука выполняется очистка кариозной полости, обработка десневых карманов, удаление пульпы. В результате чего достигнуто значительное улучшение качества лечения, существенно снижено количество повторных обращений к врачу-стоматологу.

Очень эффективны ультразвуковые инструменты при расслоении биологических тканей, особенно если их акустические характеристики различны ли зона соединения двух тканей обладает пониженной прочностью. В этих случаях ультразвуковые колебания способствуют распространению трещины в направлении между слоями тканей и их расслоению. Этот эффект широко используется в сосудистой хирургии, когда с помощью ультразвуковых инструментов удается отделить внутренний сосудистый слой — интиму, пораженную атеросклеротическими отложениями, от медии и адвентиции [2].

Применение полых ультразвуковых инструментов позволяет эффективно разрушать  патологически измененную биологическую ткань, если ее акустические характеристики несколько отличаются от характеристик окружающих тканей, при этом разрушенная ткань, попадая в центральное отверстие УЗМИ, отсасывается хирургическим отсосом. Такие инструменты, называемые ультразвуковыми аспираторами, впервые были разработаны в АКИН РФ и применялись в офтальмологии, например для удаления хрусталиков при катаракте. Впоследствии подобные инструменты стали применять в нейрохирургии, а затем при операциях на печени, селезенке.

# 2.2. Ультразвуковые инструменты и преобразователи, принципы построения

Ультразвуковые инструменты снабжены электроакустическими преобразователями (ЭАП), в которых используется один из двух способов преобразования энергии электрических колебаний в механические: магнитострикция, пьезоэффект. Амплитуды механических смещений, получаемые на однополуволновых ЭАП, обычно не превышают 4-6 мкм и, как правило, недостаточны для эффективной работы на биологических тканях, в связи с чем применяют дополнительные, так называемые стержневые концентраторы (реже их называют волноводами), способные усилить амплитуду колебаний ЭАП в несколько десятков раз. Причем различные элементы УЗМИ: ЭАП, согласующие элементы, концентраторы и собственно рабочие окончания - могут совершать продольные, крутильные, изгибные колебания, а иногда и более сложные формы колебаний.

Обычно для передачи ультразвуковой энергии от ЭАП к рабочей зоне (т.е. биообъекту) выбирают такой вид колебаний, при использовании которого наиболее просто реализуется рабочий процесс, и во многих случаях руководствуются конструктивными соображениями. Однако необходимо учитывать и специфические особенности, связанные с распространением и использованием того или иного вида колебаний. Так, скорости распространения продольных c1,  крутильных c2 и изгибных c колебаний в концентраторах различны и равны

1=E/ρ, C2=G/ρ,  CÑä=1rxw,
где E,G - соответственно модули упругости 1-го и 2-го рода,

w - круговая частота, rx - радиус инерции поперечного сечения концентратора.

Следствие различий скоростей звука - различие в резонансных длинах однополуволновых концентраторов различных видов колебаний. Например, волноводы-концентраторы продольных колебаний в 1,5-1,7 раза длиннее аналогичных волноводов крутильных колебаний.

Рис.1

Рис.2

В зависимости от вида биологической ткани (мягкая, костная, хрящевая) и от рода работы с этой тканью (соединение, разделение, обработка) концентраторы выполняются с соответствующими рабочими окончаниями (пилки, скальпели, ножи, лопатки, бужи и др.). Эти окончания принято называть насадками, вне зависимости от того, изготовлены ли они как одна монолитная деталь вместе с концентратором или же представляют собой самостоятельные детали, прикрепляемые к концентратору.

Для расширения возможностей УЗМИ концентраторы, содержащие рабочую часть (насадку), выполняют сменными и присоединяют к части ультразвукового инструмента, содержащей ЭАП (иногда называемой ультразвуковым акустическим узлом), с помощью резьбового соединения 9 (рис. 2), которое, с целью снижения нагрузки на резьбу, обычно располагается в пучности механических смещений.

Для создания дополнительного усиления промежуточные однополуволновые резонансные концентраторы 7 продольных колебаний, коэффициент усиления M которых выбирается небольшим (M=2-3). Сами концентраторы называют согласующими.

Магнитострикционные преобразователи соединяют с согласующими элементами посредством паянного, сварного или клеевого соединения, которое должно выдерживать как высокие динамические нагрузки, так и температуры до 80-120°С, а также противостоять коррозии. Из клеев часто применяются эпоксидные клеи   ВК-3, ВК-36. Крепление ЭАП в корпусе должно быть таким, чтобы снизить передачу вибраций на корпус акустического узла.

Для большинства УЗМИ область наиболее рациональных частот, определенная как с учетом воздействия на биологическую среду, так и с позиций создания эффективных УЗМИ, лежит в интервале 18-70 кГц. Причем снижение рабочих частот приводит к увеличению продольных габаритов инструментов, а повышение частот более 50 кГц к существенному росту рассеиваемой мощности. Для ультразвуковых установок в СНГ выделены частоты: 22кГц±7%, 44кГц±7%, 66кГц±7% и дополнительная частота 26,5кГц±7%.

Один из вариантов конструкции УЗМИ с магнитострикционным преобразователем представлен на рис. 2а. В УЗМИ к магнитостриктору 6 соосно эпоксидным клеем ВК-36 приклеен согласующий элемент 7, на правом рабочем торце которого расположена шпилька 9, на которую может наворачиваться сменный инструмент-концентратор 10, с рабочим окончанием А. Акустический узел крепится в корпусе 4 с крышкой 2 через промежуточные резиновые прокладки 3 и 8, одна из которых расположена в узле смещения. Сигнал с ультразвукового генератора поступает через шнур 1 на обмотку возбуждения 5.

Типовая конструкция УЗМИ с пьезокерамическим преобразователем представлена на рис. 2б, она имеет много общего с конструкцией магнитострикционного УЗМИ, однако имеются и некоторые отличия. Так, колебательная система крепится к корпусу 11 с помощью жестяного металлического кольца 16, располагаемого в узле продольных смещений. ЭАП состоит из двух пьезокерамических колец 14, зажатых с помощью шпильки 13 между излучающей 17 и отражающей 12 накладками. Для обеспечения электрической изоляции электрода между пьезопластинами и шпилькой установлена электроизоляционная втулка 15. Через отверстие в волноводе-аспираторе 19 по трубке 18 удаляется разрушаемая биоткань.

Некоторые основные марки отечественной и зарубежной ультразвуковой низкочастотной медицинской техники представлены в табл.1.

В особый класс можно выделить достаточно сложные ультразвуковые аспираторы, выпускаемые фирмами "Кавитрон", "Алока", имеющие систему жидкостного охлаждения акустических узлов, набор сменных полых волноводов-концентраторов, промежуточные сменные прямые и криволинейные волноводы. Эти аппараты снабжаются также системами подачи жидкости в зону ультразвуковой обработки и, как уже отмечалось, аспирационными отсосами, создающими разрежение до 700 мм рт.ст. Характерная особенность аппаратов - большие амплитуды колебаний рабочих окончаний (до 150 мкм). Получение таких амплитуд требует высокой тщательности проектирования ультразвуковой колебательной системы (см. рис. 2б), использования высокопрочных материалов в высокоамплитудных частях волноводов (например, титановые сплавы), высокоточного изготовления этих волноводов-инструментов.

# 2.3. Методы проектирования и расчета ультразвуковых медицинских инструментов.

Типовой УЗМИ состоит из ЭАП (пьезо- или магнитострикционного), согласующего волновода-концентратора и набора, как правило, сменных инструментов-концентраторов. Эти элементы УЗМИ, как отмечалось, могут совершать различные виды колебаний.

Для грамотного проектирования УЗМИ и его элементов требуется расчет:

-    электроакустического преобразователя (т.е. решение задачи о вынужденных незатухающих колебаниях ЭАП с учетом внутреннего трения);

- согласующих элементов и сменных волноводов-концентраторов (т.е. решение задачи о вынужденных колебаниях с учетом внутреннего трения, которая, однако, часто сводится к решению задачи о свободных незатухающих колебаниях этого же элемента);

- рабочих окончаний (рассчитываемых в зависимости от конфигурации либо как пассивные, либо как активные элементы);

- УЗМИ в целом (с определением механической и электрической добротности УЗМИ, амплитудно- и фазочастотных характеристик, положения узлов и пучности колебаний, максимальных механических напряжений и амплитуд колебаний в заранее заданных точках).

Кроме того, при любом проектировании необходимо решение задач оптимизации параметров проектируемой системы, что особенно важно, так как от размеров, массы, эргономических характеристик УЗМИ, находящегося в руках врача (чаще хирурга), во многом зависит и качество, и успех медицинского вмешательства или операции.

При выполнении поверочных расчетов приходится сталкиваться с задачами, требующими определения резонансных частот и форм колебаний УЗМИ при заданной геометрии инструмента. Рассмотрим подробнее решение наиболее часто встречающихся задач расчета и проектирования УЗМИ на примере УЗМИ продольных  колебаний.

## 2.3.1. Определение собственных частот и форм колебаний УЗМИ

Любой элемент УЗМИ, да и УЗМИ в целом, можно рассматривать как брус переменного сечения F(z) (рис.3). Известно, что свободные колебания такого бруса описываются системой уравнений

¶N¶z=ρFz¶2U¶t2,	 (1)

Nz,t=EFz¶U¶z,

которая легко может быть трансформирована в одно уравнение второго порядка [1]

¶¶zEFz¶U¶z=ρFz¶2U¶t2	 (2) где Е - модуль упругости первого рода;

ρ- плотность;

z - продольная координата УЗМИ;

t - время;

U(z,t) - продольное смещение z-ого поперечного сечения в момент времени t;

Nz,t- осевое усилие.

Рис. 3

И система (1), и волновое уравнение (2) справедливы лишь для элементов УЗМИ, выполненных из изотропных материалов, подчиняющихся закону Гука /второе уравнение в системе (1)/. Для решения волнового уравнения (2) воспользуемся методом Фурье, при котором решение ищется в виде

Uz,t=uzTt,	(3)
где u(z) - амплитуда продольного смещения; T(t) - некоторая функция времени. Тогда уравнение (2) можно записать так:

EFzu'¢Tt=ρFzTtuz,

где штрих означает дифференцирование по z ; точка - дифференцирование по времени t . Разделим левые и правые части последнего уравнения на Ttuz⋅ρ⋅Fz:

EFzu'¢ρFzuz=TtTt 	(4)

В полученном уравнении левая часть зависит только от z , а правая - только от t . Ввиду независимости аргументов z и t друг от друга остается предположить, что левые и правые части этого уравнения порознь равны некоторой константе -. Тогда уравнение (4) распадается на два уравнения:

Tt+w2Tt=0,EFzu'¢+ρw2Fzuz=0

Первое из них имеет решение

Tt=Acoswt+j
а второе может быть преобразовано к виду

u''+gzu'z+α2uz=0	(5)
где α=w/c1 - волновое число; gz=F'z/Fz.

Аналитические решения уравнения (5), как показали Меркулов Л.Г., Харитонов А.В.[8], Макаров Л.О. [11], Эйснер Е.[9], Янг Ф.[10], возможны лишь для ограниченного набора функций, описывающих зависимость площади поперечного сечения волноводов-концентраторов от продольной координаты:

c1z+c22,c1expβz+c2exp−βz2,c1cosbz+c2sinbz2,1+c2za,	(6)
где a>0.

Но наибольшее распространение получили волноводы-концентраторы с экспоненциальными, катеноидальными и коническими рупорами, а также волноводы постоянного сечения. Площадь поперечных сечений этих волноводов получается как частный случай зависимости (6):

Fz=F0exp−2βz - экспоненциальный рупор,

Fz=FKch2l−z - катеноидальный рупор,	(7)

Fz=F0l−za - конический рупор (конус),

Постоянные β,g и a характеризуют скорость сужения соответствующего рупора и однозначно определяются параметрами F0,FK (площади поперечных сечений концентратора при z=0 и z=l соответственно) и l (длина сужающегося участка (рупора)). Из уравнений (7) можно получить следующие соотношения:

β=1/llnF0/FK; g=1/l⋅arcchF0/FK; a=11−FK/F0,
а коэффициент g(z) /см. уравнение (5)/ в зависимости от типа сужения будет равен

- для экспоненциального сужения gz=-2β;

- для катеноидального сужения gz=-2g⋅thgl−z;

- для конуса gz=2/z−a.

В случае, если F=const, то g(z)=0  и уравнение  (5) примет вид

u''z+α2uz=0. 	(8)

Решение уравнения (8) будет выглядеть так:

uz=C1cosαz+C2sinαz,	(9)
где C1, C2 - произвольные постоянные.

Для участков концентраторов , в пределах которых площадь поперечного сечения изменяется по экспоненциальному закону, уравнение (5) имеет вид

U''−2βu'+α2uz=0

Соответствующее характеристическое уравнение запишем в форме

s2−2βs+α2=0

Корни этого уравнения

s1,2=β±β2−α2

Решение при β>α (крутой рупор):

uz=expβz⋅C1chα1z+C2shα1z,	(10)
где α1=β2−α2.

При β>α (пологий рупор) s1,2=β±iα2−β2=β±iα1,   α1=β2+α2  и решение выражается через тригонометрические функции:

uz=expβzC1cosαzz+C2sinα1α1z	(11)

Для катеноидального сужения уравнение (5) имеет вид:

u''z−2gthgl−zu'z+α2uz=0

Легко убедиться что это уравнение можно представить как

uchgl−z²+α2−g2chgl−zuz=0
а используя подстановку u0z=uzchgl−z, получить

u0''z+α2−g2u0z=0,

Решение этого уравнения в зависимости от соотношений между α и g имеет вид

uz=chgl−z−1⋅C1cosα1+C2sinα1z;α1=α2−g2,α>g.;	(12)или

uz=chgl−z−1⋅C1cosα1+C2sinα1z;α1=α2−g2,α>g.;	(13)

Для конического участка концентратора можно аналогичным образом получить

u''z+2/z−a⋅uz+α2uz=0,	(14)

uz=chgl−z−1⋅C1cosα1+C2sinα1z;α1=α2−g2,α>g.,
где a - расстояние до вершины конуса.

Для всех вышеперечисленных случаев амплитудное значение осевого усилия N(z) связано с текущим N(z,t) очевидным соотношением

Nz,t=Nzcoswt

Концентратор может содержать несколько участков, в пределах которых закон изменения площади поперечного сечения различны.

Для каждого из участков  такого концентратора решение представляется в одной из форм (9)-(14). Если концентратор содержит n участков, то количество произвольных постоянных в решении 2n. Данные постоянные определяются из граничных условий для конкретного концентратора, обычно это условия вида:

Nz|z=l=0Nz|z=0=0   (свободные края концентратора)
 а также из так называемых условий стыковки участков, в соответствии с которыми в силу гипотезы сплошности u−z=u+z0 , т.е. продольное смещение u−z слева от плоскости стыковки участков равно смещению справа u+z0 от указанной плоскости. Аналогично, в силу справедливости принципа  д'Аламбера, при отсутствии сосредоточенных сил имеем Nz0=Nz0. Итак, для концентратора из n участков имеем 2(n-1) условий стыковки и 2 граничных условия, т.е. 2n условий, которые можно представить в виде однородной системы из 2n алгебраических уравнений вида:

AαlkC=0,	(15)
где Aαlk - матрица коэффициентов размера 2n´2n;

C=C1,C2,...,C2n - вектор-столбец неизвестных коэффициентов.

Нетривиальное решение системы (15) находится из следующего условия:

detAαlk=0.	(16)

В зависимости от решаемой задачи (синтез новой колебательной системы УЗМИ или выполнение поверочного расчета УЗМИ) в уравнении (16) либо ищется неизвестная резонансная частота w (при заданной геометрии (диаметры, параметры β,g, длины участков li, i=1,2,...,n), либо решается задача синтеза нового элемента УЗМИ. В первом случае определяются корни уравнения (16) в зависимости от параметров w,detAw=0, во втором - находится резонансная длина k-ого участка этого элемента lk (т.е. решается уравнение detAlk=0.).

При небольшом количестве участков n возможно аналитическое решение определителя, однако даже и в этом случае нахождение корней полученных трансцендентных уравнений, как правило, возможно лишь с использованием ЭВМ. Но, учитывая, что для волновода-концентратора с тремя участками размерность определителя равна шести, целесообразно уже на этапе раскрытия определителя использовать ЭВМ, в программном обеспечении большинства которых имеются стандартные программы как для решения определителей, так и для нахождения корней трансцендентных уравнений.

Чтобы решить задачу на собственные значения для выбранного элемента УЗМИ или УЗМИ в целом, удобно воспользоваться матричным вариантом метода начальных параметров [12].

## 2.3.2. Матричный метод расчета УЗМИ

Рассмотрим волновод поперечного сечения длиной l (рис. 4). Общее решение уравнения (8) для этого случая - уравнения (9) в виде

uz=C1sinαz+C2cosαz,	(16)

в силу второго из соотношений (1), амплитуда осевых условий n(z)

Nz=EF {u'z,

и с учетом (16а)

Nz=EFαC1sinαz+C2cosαz.,	(17)

Пусть амплитуда продольного смещения при z=0 равна u0, а амплитуда осевого усилия N0. Тогда соотношение (16а) и (17) примут вид

uz=u0cosαz+N0/EFα⋅sinαz,Nz=-EFαu0sinαz+N0cosαz.

Значения смещения и усилия на правом торце волновода:

uk=ul=u0cosαz+N0/EFα⋅sinαz,Nk=Nl=-EFαu0sinαz+N0cosαz.	(18)

Рис. 4

Используя векторные обозначения, уравнение (18) можно записать в более компактной форме Vk=AV0, где Vk=uk,Nk;V0=u0,N0; - вектора-столбца : A - матрица 2´2 вида:

A=cosαl;(EFα)−1sinαl−EFαsinαl;cosαl,
которую принято называть матрицей перехода. Для участков УЗМИ с экспоненциальными, катеноидальными и коническими переходами (7) решение Vl также может быть выражено через Vl, а элементы матрицы перехода A будут равны

a11=Ndcosα1l−D0α1sinα1l;a12=NdE0F0α1sinα1l,a21=EF0NdDl−D0cosα1l−D0Dlα1+α1sinα1l,a22=1N0Dlα1sinα1l+cosα1l.	(20)

где F0 - площадь поперечного сечения в начале участка

Nd=F0/Fk; Fk - площадь поперечного сечения в конце участка.

Для волновода с экспоненциальными переходами Dl=β,Dl=β;

Для волноводов с катеноидальными переходами Dl=β,Dl=β

Для волноводов с коническими переходами  Dl=β,Dl=β, .

Для крутых переходов (рупоров), когда β или g больше α, все тригонометрические функции в матрице перехода следует заменить на соответствующие гиперболические (это не касается конических рупоров).

Допустим, УЗМИ состоит из участков, в пределах каждого из которых закон изменения площади поперечного сечения таков, что может быть аппроксимирован одной их функций (7), и для каждого из участков введена локальная система координат OiZi, начало каждой из которых совпадает с левым (см. рис 4) краем соответствующего i-ого участка. Вектор решения при Z1=0 имеет вид: V(0)=V0(1). Тогда решение в конце первого участка будет выглядеть так: Vk(1)=A(1)V0(1), но силу условий сплошности и равновесия вектор решения в начале следующего участка V0(2) совпадает с Vk(1). Решение в конце второго участка: Vk(2)=A(2)V0(1), но V0(2)=Vk(1), тогда Vk(2)=A(2)A(1)V0(1),.

Решение в конце i-ого участка:

Vk(i)=A(i)A(i−1)...A(2)A(1)V0(1)

. Решение в конце n-ого участка: (т.е. при Z=l=i=1nli, где li - длина i-ого участка, l - полная длина ультразвуковой колебательной системы) имеет вид

Vk(n)=BwV0(1)	(21)

где Bw=i=1nA(i).

Собственные частоты (резонансные длины) УЗМИ находятся из решения системы (21), при этом должны выполняться граничные условия на правом и левом краях интервала [0, 1].

Рассмотрим различные варианты граничных условий:

1) левый и правый края свободны (N=0), тогда

V0=u0,0;Vk=uk,0,
в этом случае имеем следующее частотное уравнение:

uk0=b11b12b21b22⋅u00b21w=0.

2) Левый край свободен (N=0), правый заделан (u=0), тогда V0=uk,0;Vk=0,u0;

в этом случае имеем следующее частотное уравнение:

0Nk=b11b12b21b22⋅u00b11w=0.

Решение частотных уравнений вида b11w=0 может быть найдено известными способами, например методом половинного или пропорционального деления, методом хорд, касательных, Ньютона-Зейделя и других.

## 2.3.3. Расчет концентраторов продольных колебаний с пассивными насадками.

Во многих случаях, в зависимости от особенностей применения, рабочая часть концентратора имеет сложную форму. Так, при ультразвуковом воздействии на биологические ткани используются различные окончания в виде лопаточек, бужей, пилок, скальпелей и т.п.

Допустим, существует аналитическое решение уравнения (5) для произвольной зависимости изменения F(z), тогда форма окончания волновода не влияет на методику расчета, в этом случае необходимо лишь задать соответствующую зависимость изменения площади поперечного сечения всего инструмента-концентратора. Однако, такое аналитическое решение уравнение (5) отсутствует и приходится использовать некоторые приближенные способы оценки влияния этих окончаний.

Рабочие окончания (насадки) принято подразделять на активные, пассивные и нейтральные и в зависимости от вида насадки подбирать соответствующий метод расчета.

Наиболее просто рассчитываются концентраторы-инструменты с пассивными насадками. Пассивная насадка имеет размеры и форму, исключающие существенные градиенты напряжений и перемещений, приводящие к собственным колебаниям этой насадки. Обычно пассивную насадку рассматривают как сосредоточенную массу, присоединенную к концентратору, причем длина насадки lH и ее максимальный поперечный размер yH, как обычно рекомендуется, должны удовлетворять условиям: lH<0,05λ,yH<1,1−1,2D, где λ-длина волны в материале насадки при данной рабочей частоте, D - диаметр концентратора в месте присоединения насадки.

Если насадка выполнена в виде утолщения на конце волновода регулярной форма то такой волновод, но нескольких больших размеров, укорачивают на столько, чтобы из снятого материала можно было получить выступ заданных размеров; если же на окончании концентратора должно быть сужение,   то длина концентратора должна быть увеличена за счет "снятого" материала. Наличие таких насадок практически не сказывается на характере амплитуд смещений в регулярной части концентратора, однако амплитуда смещений на конце насадки, не зависимо от того представляет ли насадка утолщение или сужение концентратора, несколько уменьшается (5).

Рис.5

Рассмотрим концентратор регулярной формы, для которого получено аналитическое решение, в частности известна резонансная частота f0 и резонансная длина l0 (рис.5). Пусть  требуется, чтобы такой концентратор имел рабочее окончание в виде скальпеля длиной lH. Пусть, для определенности, площадь поперечного сечения скальпеля FH меньше F, где F=pD24. Кроме того, поскольку волновое уравнение продольных колебаний входит лишь площадь поперечного сечения волновода концентратора (форма поперечного сечения может быть произвольной),  то условно будем считать скальпель "цилиндром" диаметром dH=4FHp, т.е. площадь поперечного сечения такого цилиндра равна площади поперечного сечения скальпеля. Для простоты будем считать, что площадь скальпеля постоянна.

Метод пассивных насадок, как уже отмечалось, требует постоянства объема концентратора вблизи рабочего окончания. Пусть объем материала кольца VH2 (рис. 6) с внешним диаметров D, внутренним диаметром dH и толщиной lH2 будет перераспределена так, что в результате будет образован цилиндр диаметром dH и длиной lH1, причем сумма lH1+lH2 должна быть равна длине насадки (скальпеля) lH:

lH=lH1+lH2

Из равенства VH1=VH2 следует, что

p4D2−dH2⋅lH2=pdH4lH1
или после преобразований:

lH1=lH1−dH2D2	(22)

Таким образом, данное соотношение позволяет определить, насколько необходимо удлинить или укоротить lH1 концентратора, если приведенный диаметр  этого рабочего окончания будет dH. При этом предполагается, что его резонансная частота практически не изменится. Реально это не так, и графики, отражающие погрешность метода пассивных насадок, представлены на рис.7, где использованы следующие безразмерные параметры: kl=lHl0;kd=1−dHD, R - относительная погрешность определения 1-й резонансной частоты. Также известны нейтральные насадки, т.е. насадки, размеры которых пренебрежимо малы, и их влиянием на колебательный режим можно пренебречь.

Наиболее сложным случаем является случай расчета активной насадки, т.е. насадки, размеры которой таковы, что считать ее сосредоточенной массой неправомерно, и необходимо рассматривать  ее колебания  как колебания тела с распределенными параметрами. Если собственная резонансная частота такой насадки может быть рассчитана отдельно от этого концентратора, а ее собственная частота равна резонансной частоте концентратора, то в месте стыковки насадки и концентратора внутренне усилие равно нулю.

Рис.6.

2.3.4. Определение собственных частот изгибных колебаний элементов УЗМИ

Рис.7

В связи с расширением номенклатуры медицинского ультразвукового инструментария все чаще возникают проблемы расчета рабочих окончаний, совершающих изгибные колебания. Уравнение, описывающее малые изгибные (поперечные) колебания прямолинейного изотропного стержня, имеет вид [1]

¶2¶z2EJxz¶2y¶z2+ρFz¶2y¶z2=qz,t,	(23)

где Jx - геометрический момент инерции поперечного сечения;

y(z,t) - поперечное смещение z-го сечения в момент времени t;

q(z,t) - внешняя нагрузка;

При решении задачи на собственные значения q(z,t)=0, а решение уравнения (23) обычно ищется в виде

yz,t=Yzcoswt	(24)

После подстановки (24) в (23) и преобразований получим

EJxzY''z²−ρFzw2Yz=0	(25)

Краевые условия. В простейших случаях, когда край бруса свободен или жестко закреплен, или шарнирно оперт, краевые условия выражаются следующими соотношениями:

а) коней стержня жестко закреплен; на таком конце прогиб y(z,t)  (или его амплитудное значение Y(z)) и угол поворота qz,t=¶y¶z=Y'zcoswt равны нулю, т.е.

y=0;Y=0;¶y¶z=0;Y'=0;	(26)

б) конец стержня свободен; на таком конце изгибающий момент M=EJx¶2y¶z2 и поперечная сила Q=EJx¶3y¶z3 равны нулю, следовательно

¶2y¶z2=0Y''=0¶3y¶z3=0Y'''=0;	(27)

в) конец стержня свободно оперт

y=0;Y=0;¶2y¶z2=0Y''=0	(28)

Если заданы свойства материала бруса (элемента УЗМИ), т.е. плотность ρ, модуль Юнга E, а также размеры этого элемента, т.е. Jxz,Fz,l - длина элемента, то задача определения собственной частоты r сводится к численному решению дифференциального уравнения (25) для заданных граничных условий (26)-(28) и итерационному (например, методом бисекции) нахождению собственной частоты ρ. Рассмотрим, как это выполняется в случае F=const,Jx=const, для которого существует аналитическое решение уравнения (25).

Элемент УЗМИ постоянного поперечного сечения. Так как F=const,Jx=const, то уравнение (25) после деления на EJx примет вид

Yz(4)−ρFρ2EJxYz=0	(29)

или

Yz	(29)

где k4=ρFρ2EJx=ρcrx2 - радиус инерции поперечного сечения.

Характеристическое уравнение для дифференциального уравнения (29а):

S4−k4=0.

Решение этого уравнения: S1,2=±k;S3,4=±ik.

Тогда общее решение дифференциального уравнения (29а) будет выглядеть так:

Yz=C1ekz+C2e−kz+C3sinkz+C4coskz.

Решение может быть также выражено через функции Крылова [1]

Yz=C1Kikz+C2K2kz+C3K3kz+C4K4kz.	(30)

Функции Крылова имеют вид:

K1x=chx+cosx2;K2x=shx+sinx,K3x=chx−cosx2;K4x=shx−sinx,

и обладают рядом преимуществ. Так, при аргументе x=0

K10=1,K20=0,K30=0,K40=0,	(31)

а дифференцирование функций Крылова осуществляется простой круговой заменой индексов,

K4'x=K3x;K3'x=K2x;K2'x=K1x;K1'x=K2x.

Найдем выражение для углов  поворота qz, изгибающих моментов M(z), поперечной силы Q(z), учитывая, что qz=Y'z,Mz=EJxY'',Qz=EJxY''', тогда

Yz=C1K1kz+C2K2kz+C3K3kz+C4K4kz;qz=kC1K4kz+C2K1kz+C3K2kz+C4K3kz;Mz=k2EJxC1K3kz+C2K4kz+C3K1kz+C4K2kz;Qz=k3EJxC1K2kz+C2K3kz+C3K4kz+C4K2kz.	(32)

Будем считать, что при z=0  заданы значения перемещений Y0 , углов поворота q0, момента M0 и поперечной силы Q0. Выразим соответствующие значения констант C1−C4 через Y0,q0,M0,Q0. Соотношения (32) при z=0, с учетом свойств функций Крылова (31), примут вид

Y0=C1;q0=kC2;M0=k2EJxC3;Q0=k3EJxC4,

тогда

C1=Y0;C2=q0k;C3=M0k2EJx;C4=Q0k3EJx.

Подставляя полученные для C1−C4 соотношения в уравнения (32) и переходя к матричной форме записи, имеем

YzqzMzQz=K1kzK2kzK3kzK4kzkK4kzK1kzK2kzkEJxK3kzk2EJxk2EJxk3kzkEJxk4kzK1kzK2kzkk2EJxK2kzk2EJxK3kzkK4kzK1kzY0q0M0Q0	(33)

или

Wz=AzW0,	(33а)

где Wz=Yz,qz,Mz,Qz, - вектор-столбец;

A - соответствующая матрица коэффициентов;

W0=Y0,q0,M0,Q0 - вектор-столбец.

Допустим, необходимо определить собственную частоту изгибных колебаний стоматологического инструмента, изображенного на рис.8а. Расчетная схема инструмента изображена на рис.8б. Изложенный выше (см.§ 2 гл.2) матричный метод расчета УЗМИ можно также использовать и при изгибных колебаниях УЗМИ. Тогда при z=0 W01=0,0,M0,Q0, а при z=l1+l2+l3  W01=Yk3,qk3,0,0. Далее можно записать, что

Wk3=A3l3⋅A2l2⋅A1l1⋅W01,	(34)
где Ai - матрица перехода для i-ого участка (i=1,2,3).

Причем

Jxi=pDi464;Fi=pDi24

или

Wk3=B⋅W01,

где

B=ï3i=1Aili,
или

Yk3qk300=b11b12b13b14b21b22b23b24b31b32b33b34b41b42b43b4400M0Q0.

Причем полученная система уравнений имеет нетривиальное решение в случае, когда

detb33pb34pb43pb44p=0.	(35)

Рис. 8

Применяя, например, метод бисекции, задавая интервал p1,p2, находят значение p, при котором уравнение (35) обращается в ноль. Это значение и есть резонансная частота изгибных колебаний инструмента. При этом следует помнить, что корней уравнения (35) бесконечное множество, и учитывать его при задании интервала поиска корней в итерационных методах.

## 2.3.5. Потери энергии в УЗМИ

Рассеяние энергии в УЗМИ определяется многими факторами, это прежде всего потери при электроакустическими преобразовании.

При использовании в качестве ЭАП магнитострикторов часть энергии идет на джоулев нагрев обмотки магнитострикционного преобразователя, до 20% энергии - это потери на вихревые токи, которые растут пропорционально квадрату частоты и приближенно могут быть определены из следующего соотношения [4]:

we=16ρ2hfBm2,	(36)

где ρ - удельное сопротивление материала; 2h - толщина пластины магнитостриктора; Bm - амплитуда магнитной индукции.

Значительная часть потерь энергии связана с магнитным гистерезисом. Потери на магнитный гистерезис в магнитострикторах приближенно определяются соотношением [4]

wh=h+αMα1,9DM21,6,	(37)

где hα - константы для данного материала; Md - постоянная составляющая намагниченности; DM - переменная составляющая намагниченности.

При использовании в качестве ЭАП пьезоэлементов потери энергии связаны с диэлектрическими потерями, потерями при преобразовании энергии электрического поля в механические смещения (пьезоэлектрические потери) и потерями на механический гистерезис.

Часть энергии рассеивается за счет конструкционного демпфирования (потери в опорах, резьбовых соединениях), часть - потери на внутреннее трение в материалах различных элементов УЗМИ (т.е. потери на механический гистерезис). Последние зависят от свойств материала (коэффициента поглощения y0, волнового сопротивления ρc), амплитуды механических напряжений в элементах УЗМИ, вида колебаний элемента УЗМИ (продольные, крутильные, изгибные), номера гармоники, режима термообработки некоторых других факторов.

Так, рассеиваемая при продольных колебаниях мощность Nρac может быть приближенно оценена по следующей формуле (для волновода постоянного поперечного сечения F):

Nρac=182pfu02ρcy0F.	(38)

Некоторые данные по механическим потерям представлены в табл. 2.

Таблица 2

| Матери- алы | ρ1, 3 | c, м/с | .yd, % | Nρac , Вт | s−1 , МПа | s−1ρc, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 10 | 7830 | 5080 | 2,34 | 158 | 160-220 | 4,02 |
| Сталь 45 | 7850 | 5046 | 0,72 | 48 | 280-410 | 8,6 |
| Сталь 65Г | 7850 | 5130 | 0,18 | 12 | 340-660 | 8,4 |
| 30ХГСА | 7850 | 4971 | 0,25 | 16 | 300-750 | 7,7-19,2 |
| 1Х18Н9Т | 7960 | 4992 | 1,4 | 95 | 280 | 7 |
| ВТ1-0 | 4520 | 5072 | 0,24 | 9 | 270 | 11,8 |
| ВТ4 | 4420 | 4800-5130 | 0,08 | 3 | 450 | 23 |
| ВТ6 | 4430 | 4950 | 0,11 | 4 | 540-660 | 25,8 |
| Л59 | 8500 | 3450 | 0,15 | 7,5 | - | - |
| Д16Т | 2780 | 5004 | 0,15 | 3,5 | 115 | 8,27 |
| В95Т1 | 2850 | 4942 | 0,098 | 2,4 | 160 | 11,3 |

В пятой графе табл.2 для большей наглядности представлены данные по рассеиваемой мощности (только за счет механического гистерезиса), подсчитанные по формуле (38), для u0=50 мкм, f=26,5 кГц, диаметр цилиндрического волновода D=5 мм (F=19,6 2).

Из данных табл. 2 следует, что для высокоамплитудных элементов УЗМИ необходимо применять либо сталь 65Г, либо титановые сплавы, либо дюрали.

## 2.3.6. Выбор материалов для элементов УЗМИ

Проблема правильного подбора материала для элементов УЗМИ имеет существенное значение, так как от решения этой проблемы зависит прочность и надежность инструмента, его коррозионная стойкость, износостойкость, габариты, масса, КПД УЗМИ.

Проанализируем работу однополуволнового волновода постоянного поперечного сечения с целью выяснения влияния свойств материала волновода на возможность получения максимальной амплитуды колебаний. Для этого рассмотрим однополуволновой волновод постоянного поперечного сечения со свободными торцами, стационарные колебания которого описываются уравнением (8), а решение имеет вид u=u0coswzc, где u0 - амплитуда колебаний торцов волновода, а продольная деформация волновода

ez=u'z=-u0wcsinwzc
максимальна при z=l2 и равна

em=u0wc=V0c=2pu0fc.	(39)

Но, считая материал линейно-упругим вплоть до некоторого напряжения, равного допускаемого по усталостной прочности s−1,, максимальная деформация не должна превышать величины s−1,. Приравнивая эту величину правой части равенства (39), используя также известное соотношение между c и E, получим выражение для амплитудного значения перемещения

u0=s−12pfρc.	(40)

Из этого выражения следует, что максимально возможное смещение торцов волновода зависит от механических свойств материала и резонансной частоты колебаний, и лишь материалы с высокой усталостной прочностью и низким волновым сопротивлением позволяют развивать большие амплитуды смещения.

Зависимость (40) можно несколько видоизменить, учитывая, что резонансная частота  волновода постоянного поперечного сечения со свободными торцами определяется как f=c2l, тогда

u0=ls−1pc2ρ.

Откуда следует, что наиболее сильно на амплитуду смещений влияет скорость звука c, однако с уменьшением последней также уменьшается и резонансная частота волновода (при l=const).

Соотношения, подобные (40), были получены в более общем виде и для волноводов переменного поперечного сечения Э.Эйснером и Х.Кренделлом, которое вместо соотношения (40) для амплитудного значения перемещения использовали аналогичное соотношение для максимальной колебательной скорости в волноводе  с целью исключения из рассмотрения частоты колебаний. Нетрудно предположить, что характер зависимости (40) для волновода постоянного поперечного сечения останется прежним и для волноводов переменного сечения, так Эйснером и другими исследователями получена зависимость

v0=s−1ρc´j,	(41)

где j - безразмерный коэффициент, зависящий от закона изменения поперечного сечения (для волновода постоянного поперечного сечения j=1, см. соотношение (40)) и получивший название фактора формы. Этот результат интересен тем, что максимальная возможная колебательная скорость в волноводе представляется в виде двух сомножителей, первый из которых зависит только из свойств материала, а второй - только от формы волновода. Таким образом, подбор наилучшего материала можно производить вне зависимости от того, какой концентратор из этого материала будет выполнен, а материалы необходимо подбирать с максимально возможным значением s−1ρc. Анализируя механические свойства существующих материалов по коэффициенту s−1ρc, можно с уверенностью утверждать, что широко доступных материалов со свойствами, лучшими, чем у титановых сплавов, пока нет.

Большое значение имеет выбор материала, который бы обеспечивал минимальный вес УЗМИ продольных колебаний. Поскольку такой инструмент можно рассматривать как набор волноводов-концентраторов продольных колебаний, условие минимума веса G каждого из волноводов можно представить в виде

G=ρl01Fl1dl1⇒min	(42)

Это условие нельзя свести лишь к условию минимума плотности ρ, потому что уменьшение плотности при постоянстве остальных параметров и свойств приводит к возрастанию скорости звука (т.е. c=Eρ) и увеличению длины волновода, так как при фиксированной резонансной частоте f длина волновода пропорциональна скорости звука. Если F=F(z), то

l=cαl2pf;

где αl - корень частотного уравнения для основного резонанса. Тогда условие (42) можно преобразовать к виду

G=ρcαl01Fl1dl12pf⇒min,

причем выражение, стоящее в фигурных скобках, зависит только от конфигурации волновода и частоты основного резонанса f. Из последнего выражения следует, что необходимо подбирать материал с наименьшим волновым сопротивлением ρc для того, чтобы получить волновод, а следовательно, и УЗМИ наименьшего веса.

Что касается такого фактора, как потери на внутренне рассеяние механической энергии и связанный с этим фактором КПД всего УЗМИ, то при выборе материала необходимо стремиться к тому, чтобы рассеиваемая мощность была минимальной, т.е. как следует из выражения (38), следует выбирать материал с минимальным ρcy.

# 2.4. Электроакустические преобразователи медицинского назначения

В качестве электроакустических преобразователей на частотах от 20 до 80 кГц используются как магнитострикционные, так и пьезокерамические преобразователи. Однако на частотах свыше 80 кГц обычно применяются лишь пьезопреобразователи, так как потери в пьезопреобразователях на высоких частотах значительно меньше потерь в магнитострикционных преобразователях.

## 2.4.1.  Пьезоэлектрические преобразователи

В пьезоэлектрических преобразователях в качестве активного элемента, осуществляющего электроакустическое преобразование энергии, применяются элементы из пьезоэлектрических материалов. Для приема ультразвуковых волн используется прямой эффект - возникновение электрической индукции D в пьезоэлементе  в результате действия механических напряжений s, а для возбуждения - обратный пьезоэффект - возникновение деформаций при создании в пьезоэлементе переменного электрического поля.

Связь между деформацией eij, электрическим полем Ej, упругим напряжением sij и электрической индукцией Dk (где i, j, k=1, 2, 3) при малых величинах воздействия описывается линейными уравнениями прямого

Di=eikl⋅ekl+aikeEk	(43)

и обратного пьезоэффектов [6]

sij=cijklEekl−ekijEk.	(44)

Для гексагонального класса симметрии C6V, к которому можно отнести широко распространенные пьезокерамики, полученные поляризацией внешним электрическим полем, уравнения (43) и (44) упрощаются и принимают вид:

s1=c11e1+c12e2+c13e3+e31¶j¶x3;s21=c12e1+c11e2+c13e3+e31¶j¶x3;s3=c13e1+c13e2+c33e3+e33¶j¶x3;t23=s4=c44e4+e15¶j¶x2;t13=s5=c44e5+e15¶j¶x1;t12=s6=c66e6;D1=e15t13−a11¶j¶x1;D2=e15t23−a11¶j¶x2;D3=e31e1+e31e2+e33e3−a33¶j¶x3;

(45)

где cij,eij,aij - соответственно упругие, пьезоэлектрические и диэлектрические постоянные; переход от тензорной записи к матричной осуществляем заменой индексов i, j или k, l на p или q по правилу 11→1,22→2,33→3,23=32→4,13=31→5,12=21→6, а также eq=eij при i=j и eq=2eij при i¹j. Кроме того, в (45) учтено, что напряженность электрического поля Ej связана с потенциалом соотношением Ei=−¶j¶xi, i=1,2,3, а ось x3 совпадает с направлением поляризации.

Для одномерного случая, когда пьезоэлемент совершает колебания лишь в направлении оси поляризации x3 и вектор электрического поля E параллелен этой оси, уравнения (45) упрощаются:

s3=c33e3+e33¶j¶x3,	(46)

D3=e33e3−a33¶j¶x3.	(46а)

Из-за большого различия скоростей распространения электромагнитных и упругих волн связью между ними пренебрежем, тогда процесс возбуждения и распространения межденных упругих волн описывается в соответствии с принципом д'Аламбера первым уравнением системы (1) в форме

¶N¶z=ρFz¶2u¶t2,	(47)

а соотношение для N в силу уравнения (46) примет вид

Nz,t=c33Fze3+e33Fz¶j¶z

(здесь и далее ось x1 обозначена z), то так как e3=¶u¶z,c33 - это модуль Юнга E, то

Nz,t=EF¶u¶z+e33F¶j¶z.

Однако в большинстве случаев УЗМИ работает в резонансном режиме, при котором вся подводимая к УЗМИ энергия идет на излучение в нагрузку и на рассеяние в элементах УЗМИ. Учтем потери на механический гистерезис, тогда последнее выражение для N примет вид

Nz,t=EF¶u¶z+y02pw¶2u¶z¶t+e33F¶j¶z,	(48)

где y - коэффициент поглощения в материале УЗМИ.

При стационарных продольных колебаниях, обусловленных разностью потенциалов j, меняющейся гармонически, т.е.

jz,t=j0zcoswt	(49)

или

Eý=Eýcoswt,	(50)

где Eý - напряженность электрического поля.

Решение системы уравнений (47), (48) ищется в виде

uz,t=u1zcoswt+u2zsinwt,Nz,t=N1zcoswt+N2zsinwt,	(51)

тогда уравнение (47) после подстановки в него соотношений (51) распадается на два:

N1'=-ρFzw2u1z,N2'=-ρFzw2u2z,	(52)

а уравнение (48) после приравнивания слагаемых при cos и sin с учетом (50) и того что Eý=-gradj, распадается также на два:

N1z=EFu1'+y2pu2'+e33EýE,N2z=EFu2'−j2pu1'.

Разрешая полученные выражения для N1,N2 относительно u1',u2', имеем

u1'=EF1+y24p2−1N1−y2pN2−e33EýFz;u2'=EF1+y24p2−1N2−y2pN1−y2pe33EýFz.               	      (53)

Таким образом, система обыкновенных дифференциальных уравнений (52), (53) четвертого порядка, разрешенная относительно первых производных, может быть легко решена на ЭВМ с применением численных методов (например, методом Адамса, Рунге-Кутта, Хемминга и т.п.).

## 2.4.2. Магнитострикционные электроакустические преобразователи

Для работы на низких ультразвуковых частотах при высоки интенсивностях часто применяются магнитострикционные ЭАП - преобразователи, линейные размеры которых изменяются в зависимости от напряженности магнитного поля (прямой магнитострикционный эффект). Этот эффект сильно выражен в некоторых ферромагнетиках: никеле, железе, а также сплавах на основе этих материалов в ферритах. С прямым магнитострикционным эффектом связан термодинамически обратный ему магнитострикционный эффект: изменение намагниченности тел при их деформировании.

Рассмотрим магнитострикционный преобразователь, выполненный в виде стрежня постоянного поперечного сечения F=const из магнитострикционного материала. Пусть этот стержень помещен в однородное магнитное поле напряженностью H(t). Экспериментально установлено, что индукция вдоль такого стержня длинной l изменяется по параболическому закону

Bom=Bm1−C1−2zl2,	(54)

где C=0,7-0,85 - константа; z - продольная координата; Bm - индукция магнитного поля в центре стержне.

Система магнитострикционных уравнений имеет вид

e=1Es+aBom	(55)

прямой магнитострикционный эффект,

H=-aEs+Bommm0	(55а)

обратный магнитострикционный эффект, где a - магнитострикционная постоянная; m - относительная магнитная проницаемость стержня; m0 - магнитная проницаемость вакуума.

Уравнение продольных колебаний (1) для F=const можно записать и так:

¶s¶z=ρ¶2u¶t2,	(56)

где s - механические напряжения, т.е. s=NF.

С учетом (55) после несложных преобразований

ρ¶2u¶t2=E¶2u¶z2−a¶Bom¶z.	(57)

Допустим, что индукция Bom меняется, как и напряженность магнитного поля H, по гармоническому закону

Bmt=Bmcoswt,	(58)

где Bm - амплитуда;

тогда решение уравнения (57) будем искать в виде

uz,t=u0zcoswt,	(59)

Вычислим ¶Bom¶z , учитывая, соотношения (54) и (58).

¶Bom¶z=4CBoml1−2zl=4CBml1−2zlcoswt.

Подставим полученное выражение в уравнение (57) с учетом (59)

u0''z+α2u0z=4aC {BmlE1−2zl,
где α=wC. Решение этого уравнения:

u0z=C1cosαz+C2sinαz+4aC {Bmρlw21−2zl,

произвольные постоянные определяются из граничных условий.

Например, в случае свободных краев стержня

s0,t=0;sl,t=0

или

eo,t=aBom0,tE;el,t=aBoml,tE

Таким образом, задача о вынужденных продольных колебаниях магнитостриктора решена. Аналогичным образом может быть решена и задача о колебаниях магнитострикторов с замкнутыми магнитопроводами, например, О-образного типа.

Приложение

| Характеристики пьезокерамики | Обозначения | ЦТС-19 | ЦТСНВ-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пьезоконстанта (для слабых полей), | e33 e31 e15 | 14,9 -4,9 10,6 | 17,1 -4,8 13,1 |
| Температура Кюри, К | Tk | 563 | 513 |
| Коэффициент электромеханической связи | Kt K33 K31 Kp | 0,49 0,64 0,28 0,4 | 0,48 0,67 0,33 0,45 |
| Упругие постоянные, измеренные при E=const Па | C11 C13 C33 | 10,9 5,4 9,3 | 11,7 6,9 10,8 |
| Плотность, | ρ | 7450 | 7300 |
| Скорость звука | cijρ | 3533 | 4003 |