МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Цель работы - способствовать более глубокому усвоению студентами лекций, привитию им навыков самостоятельного мышления, овладению современными методами расчетов и проектирования медицинской аппаратуры с широким использованием вычислительной техники.

Курсовая работа посвящена расчету и проектированию типовых ультразвуковых медицинских колебательных систем (УЗКС) для диагностики, хирургии и терапии. Работа выполняется студентами в 9-м семестре и защищается перед комиссией, состоящей из преподавателей кафедры, в зачетную сессию.

В курсовой работе студентами выполняются проектировочные расчеты УЗКС, состоящей из электроакустического преобразователя (ЭАП), согласующего элемента, сменного волновода-инструмента и рабочего окончания, форма которого определяется видом работ на биологических тканях.

Характеристики нагрузки, вид УЗКС, применяемые материалы, метод расчета, вид колебаний УЗКС - задаются преподавателем в задании на курсовую работу.

# Требования к оформлению и содержанию расчетно-пояснительной записки

Пояснительная записка является результатом проделанной работы и должна бать представлена в виде отдельного журнала с листами А4, объемом 30-40 с.  печатного текста (шрифт 12 пунктов), выполненного на одной стороне листа с полями (слева - 3 см, справа - 1 см, сверху и снизу -1,5 см) и переплетенного по левому краю. Записка должна быть аккуратно оформлена и иметь:

•	титульный лист, на котором указывается: Ф.И.О. студента, группа, название и номер варианта, Ф.И.О. руководителя и консультанта, дата завершения работы;

•	индивидуальное задание, подписанное руководителем курсовой работы и консультантом;

•	оглавление;

•	введение;

•	основную часть;

•	заключение;

•	список литературы;

•	приложение (текст отлаженной программы и распечатки результатов)

Во введении указываются сведения по применению разрабатываемой УЗКС в медицине, дается краткий обзор состояния вопроса и литературы.

В основной части приводятся:

1) расчеты электрической стороны электроакустического преобразователя, оптимальные параметры электрической схемы ЭАП;

2) таблица всех «вводных» данных, используемых при расчетах и проектировании УЗКС;

3) расчеты и  уравнения всех элементов колебательной системы (ЭАП, согласующего элемента, инструмента-концентратора);

4) алгоритм определения собственных значений и/или блок-схема программы для ЭВМ, на которой производился расчет (листинг программы с результатами тестирования представляется в приложении к пояснительной записке);

5) собственные формы колебаний, функции усилий, механических напряжений и зависимость площади поперечного Fz УЗКС  - в виде графиков.

6) значения максимальных напряжений для всех элементов УЗКС и абсциссы соответствующих сечений; положение узловых точек ; значения коэффициентов усиления всех элементов УЗМИ в отдельности; масса УЗКС  и его элементов; два первых корня всех частотных уравнений и соответствующие значения собственных частот для каждого из элементов УЗКС;

7) чертеж УЗКС в сборе и каждого из элементов УЗКС в отдельности в соответствии с требованием ГОСТ и ЕСКД.

# Последовательность выполнения курсовой работы

1. Ознакомиться с литературой по расчету элементов УЗКС и специфике медицинского применения разрабатываемой УЗКС.

- Выполнить проектировочные расчеты отдельных элементов УЗКС для режима холостого хода, определив резонансные длины отдельных полуволновых элементов, их коэффициенты усиления, максимальные механические напряжения в каждом из элементов, сравнив полученные значения напряжений с допустимыми по усталостной прочности. (Принять, что амплитуда колебательной скорости на свободном низкоамплитудном торце ЭАП равна 0,5 м/с )

- Для геометрии УЗКС, определенной в п. 2 построить графики собственной формы колебаний (амплитуды смещений, усилий и механических напряжений),  соответствующие рабочей резонансной частоте. (Принять амплитуду колебательной скорости на свободном торце ЭАП, равной 0,5 м/с).

- Вывести систему дифференциальных уравнений для ЭАП и остальных элементов УЗКС с учетом внутреннего трения. Вывести граничные условия для УЗКС в целом как для случая холостого хода так и для случая взаимодействия УЗКС с биотканью. Провести обезразмеривание системы уравнений. Составить программу расчета  амплитудно- и фазочастотных характеристик УЗКС для холостого хода и работы под нагрузкой.

- Оттестировать разработанную программу и отдельные ее подпрограммы. Результаты тестирования включить в расчетно-пояснительную записку.

- Получить с использованием разработанной и оттестированной программы требуемые в задании амплитудно- и фазочастотные характеристики УЗКС на холостом ходу и под нагрузкой в диапазоне частот - 1 кГц и 6 кГц по отношению к частоте рабочего резонанса УЗКС на холостом ходу.

- Вычислить значением амплитуды колебательной скорости на свободном торце ЭАП на рабочем резонансе. Откорректировать результаты, полученные в п. 2 и п. 3, в соответствии с вычисленным значением амплитуды колебательной скорости на свободном торце ЭАП.

- Выполнить расчет электрической стороны ЭАП.

а) Определить для магнитстрикционых преобразователей:

•	количество витков обмотки возбуждения и подмагничивания;

•	сечение проводов обмотки;

•	токи, протекающие через обмотку;

•	потери на магнитный гистерезис, вихревые токи и джоулев нагрев,

- изменить в случае необходимости геометрические размеры ЭАП и вновь выполнить расчет механической стороны ЭАП (в соответствии с п. 2).

б) Определить для пьезокерамических преобразователей напряжение на обкладках пьезопреобразователя на рабочей резонансной частоте. Сравнить с пробивным напряжением и в случае необходимости изменить толщину пьезокерамических пластин, после чего повторить расчет в соответствии с п.2.

9. Проанализировать полученные результаты.

- Оформить пояснительную записку.

### Приложение

# Литература

## Основная

1. Квашнин С.Е. Теория, расчет и проектирование низкочастотных ультразвуковых медицинских инструментов.- М.: МГТУ, 1989, 36 с.

2. Квашнин С.Е. Теория, расчет и проектирование медицинской техники: Методическое указания. - М.:МВТУ, 1987. - 16 с.

3. Валишвили Н.В.  Методы расчета оболочек вращения на ЭЦВМ.-  М.: Машиностроение, 1976,- 280с.

4. Прочность. Устойчивость. Колебания: Справочник в 3-х томах /Под ред. И.А.Биргера, Я.Г.Пановко, т.3. - М.:Машиностроение, 1968. - С. 342-369.

5. Вибрации в технике :  Справочник в 6-ти т.// т.1 Колебания  линейных систем.// п/р. Болотина В.В.- М.: Машиностроение, 1978.- 352с.

6. Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний. - М.: Высшая школа, 1977. - 416 с.

7. Николаев Г.А., Лощилов В.И. Ультразвуковая технология в хирургии. - М.:Медицина, 1980. - 272 с.

8. Ультразвуковые преобразователи /под ред. Е.Кикучи: Пер.с англ. - М.:Мир. 1972. - 424 с.

9. Ультразвук: Маленькая энциклопедия. М.:Советская энциклопедия, 1979. - 400 с.

10. Фаронов В.В. Программирование на персональных ЭВМ в среде Турбо-Паскаль, М.: МГТУ, 1990.

## Дополнительная

1. Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. Вибропоглощающие свойства конструкционных матеоиалов: Справочник. Киев: Наукова-Думка, 1971.

2. Квашнин С.Е. Особенности проектирования ультразвуковых медицинских инструментов.- Ультразвук и другие виды энергии в хирургии //Тр.МВТУ N 517, с.19-34.

3. Березовский В.А. и др. Биофизические характеристики тканей человека: Справочник, Киев, 1990.

4. Пановко Я.Г.  Внутреннее трение при колебаниях упругих систем.-  М.: Физматгиз, 1960,- 193с.

5. Биргер И.А. Стержни, пластины, оболочки.- М.: Физматлит, 1992,- 392с.

6. Кажис Р.И. Ультразвуковые информационно-измерительные системы. - Вильнюс: Мокслас, 1986. - 216 с.

7. Квашнин С.Е. К вопросу проектирования акустических узлов на пьезокерамике для общей хирургии /Проблемы инженерной медицины. - М.; 1986. - с.144-153.

8. Форсайт Дж., Малькольм, Моулер К. Машинные методы математических вычислений /перев. С англ., М.: Мир, 1980.

9. Библиотека алгоритмов: Справочное пособие. Вып.1,2,3,4 /Под ред. М.И. Агеева.- М.: Радио и связь, 1981. - 184 с.

10. Применение ультразвука в медицине: Физические основы: Пер. С англ. / Под ред. К.Хилла.- М.: Мир, 1989.

# Некоторые рекомендации по выбору размеров УЗКС

1. Максимальный поперечный размер Dm УЗКС, как правило, не должен превышать λ6 (где  - длина продольной  волны в стержне постоянно сечения на данной частоте).

2. Не рекомендуется использовать концентраторы, у которых угол наклона образующей к его продольной оси более 60°.

3. Высоту накладки магнитострикционного преобразователя рекомендуется выбирать из условия постоянства сопротивления магнитопровода. (для l=const,a@b, где b ширина стержня магнитостриктора).

4. Согласующие элементы и сменные инструменты-концентраторы выполняются в виде тел вращения.

5. Отношение входного к выходному диаметру для сменных волноводов-концентраторов выбирается из интервала 28 так, чтобы коэффициент усиления М не превышал 1012, для согласующих волноводов отношение диаметров выбирается таким, чтобы коэффициент усиления М лежал в интервале 2-4.

Примечание: Числовые данные подставлять только в окончательно преобразованные формулы и выражения; частотные уравнения записывать относительного аргумента; коэффициент запаса по усталостной прочности принять равным 2.

Соглашение по используемым системам единиц

Линейные размеры УЗКС вводятся в программу расчета и выводятся  из нее в мм. Амплитуды линейных смещений - в мкм. Амплитуды углов поворота - в градусах, минутах и секундах. Усилия - в кН.  Моменты - в Н*м. Механические напряжения - в МПа. Используемая в «теле» программ система единиц – СИ.

Приложение 2

“Утверждаю”

Зав.кафедрой РЛ-7

……………Жаров В.П.

“…..”……….. 199… г.

Задание N ......

по курсовой работе по дисциплине

"Медицинские электроакустические системы"

Выдано студенту .......................................

группы РЛ7-9…

Дата выдачи задания : “….”  сентября 199… г.

Спроектировать и рассчитать ультразвуковую колебательную систему /УЗКС/ изображенную на рисунке и совершающую ................................. колебания с учетом /без учета/ внутренней диссипации энергии. Электроакустический преобразователь /ЭАП/, используемый в УЗКС - .................... типа; поперечный размер преобразователя - ......   мм; форма подводимого к преобразователю электрического сигнала - синусоидальная, прямоугольная, треугольная, однополярный импульс со скважностью .... .

УЗКС состоит из ..... однополуволновых участков:

1/ ..................................

2/ .................................

3/ ................................

4/ .................................

УЗКС должна обеспечивать колебания рабочей части с амплитудой ....... мкм на холостом ходу и ...... при работе под нагрузкой.

Характеристика нагрузки (указывается один из нижеперечисленных видов нагрузки):

1/ резка мягких тканей;			2/резка костных тканей

3/ расслаивание мягких тканей;		4/обработка инфицированных полостей;

5/ аспирация мягких тканей;

6/разрушение мягких тканей с частичным на глубину .... мм  погружением волновода в разрушаемую среду;

7/ бужирование кровеносных сосудов.

Расчеты УЗКС с ЭАП выполнить, используя ............................................... /указывается метод расчета/.

Рис.:

-  ---  ---- ---- ----- ----- ---- ---- ----- ------- -------

Форма представления результатов

Примерное содержание расчетно-пояснительной записки и рекомендуемая последовательность расчетов изложены в Методических указаниях: Квашнин С.Е. "Теория,расчет и проектирование медицинской техники".- М., МВТУ, 1987, с.14-16.

Задание выдал							/Ф.и.о. преподавателя/

Задание получил						/Ф.и.о. студента/

Подготовил

Доцент кафедры РЛ-7						Квашнин С.Е.

3.10.98