- Таблица 1

| Марка аппарата | Страна (фирма-изгото-витель) | ЭАП** | Назначение | Рабочая частота кГц | Мощность электри-ческая, Вт | Амплиту-да коле-баний акустич. узла, мкм | Амплитуда колебаний рабочей части, мкм | Габариты узла, мм (масса,кг) | Габариты аппарата, мм (масса,кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРСК-7Н | Россия (МВТУ) | М (Н-1) | Ультразвуковая резка и соединение биотканей | 26,5 |  | 5 | 59±5 |  |  |
| УРСК-7Н-18 | Россия (МВТУ) | М (Н-1) | Ультразвуковая резка и соединение биотканей | 26,5 | 60 | 5-6 | 40-65 | 40x200 (0,35) | 250x250x160 (10) |
| УРСК-7Н-21 | Россия (МВТУ) | М (НП2) | Сосудистая хирургия | 26,5 | 65 | 4-6 | 45-60 | 35x130 (0,25) | 250x250x160 (10) |
| УРСК-7Н-22 | Россия (МВТУ) | М (НП2) | Обработка инфицированных ран | 26,5 | 65 | 4-6 | 45-60 | 35x130 (0,25) | 250x250x160 (10) |
| УЗХ-Ф-04.0 | Россия | М | Аппарат ультразвуковой офтальмоло-гический | 66±6,6 | 16 |  | 15-50 |  | 349x246x151 (8,5) |
| УЗХ-201 | Россия (ВНИИМП) | ПК (ТБК-1) | Ультразвуковая резка и дезинтеграция биотканей | 24 |  |  | до 150 | 24x310* (0,28) | - |
| CUSA | США ("Кавитрон") | М | Ультразвуковой аспиратор | 26-27 | до 80 | 2-10 | до 120 | 33x225* (0,25) | 520x180x170 (17) |
| Аспирус-120 | ФРГ ("Карл-Маркс-Штадт") | ПК (РК-40) | Ультразвуковой аспиратор | 25-28 | до 120 | 2-10 | 50-60 | 36x135 (0,31) | 255x180x180 (15) |