Задачи к контрольной работе №1 по курсу “Проектирование медицинских электроакустических систем”

104. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

105. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

94. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

106. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

107. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

10. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы

98. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

58. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы

69. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

108. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

109. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

7. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

110. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего  заданы

113 . Методом Релея определить основную частоту ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

13. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

114 . Методом Релея определить основную частоту ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

55. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

¦

56. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего  заданы.

57. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

64. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

59. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.      ¦

60. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего  заданы.

61. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

62. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

63. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

66. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний экспоненциальной формы со свободными краями. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

67. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора  крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

68. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

70. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

71. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

72. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

75. Найти максимальные касательные напряжения, возникающие в ультразвуковом концентраторе крутильных колебаний изображенном на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы. Угол поворота левого края задан.

76. Найти максимальные касательные напряжения, возникающие в ультразвуковом концентраторе крутильных колебаний изображенном на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы. Угол поворота левого края задан.

- Найти максимальные касательные напряжения, возникающие в ультразвуковом концентраторе крутильных колебаний экспоненциальной формы. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и  размеры последнего заданы. Угол поворота левого края задан.

111. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

14. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

65.Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора крутильных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

115. Методом Релея определить основную частоту ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

93. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

116. Методом Релея определить основную частоту ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

112. Вывод матрицы перехода для экспоненциального концентратора крутильных колебаний.

37. Амплитуда продольных колебаний на основном резонансе 25кГц на свободном левом крае титанового (r=4000 m/с, С=5000 м/с ) волновода продольных колебаний постоянного сечения диаметром 5 мм составляет 10 мкм. Правый край волновода заделан. Найти максимальное механическое напряжение.

37. Амплитуда продольных колебаний на основном резонансе на свободном левом крае титанового /r=4000 m/с, С=5000 м/с / волновода продольных колебаний постоянного сечения диаметром 5 мм составляет 10 мкм. Правый край волновода заделан. Найти максимальное механическое напряжение.

38. Амплитуда продольных колебаний на втором резонансе на свободном левом крае титанового /r=4000 m/с, С=5000 м/с / волновода продольных колебаний постоянного сечения диаметром 5 мм составляет 10  мкм. Правый край волновода заделан. Найти положение узла смещения.

39. Амплитуда продольных колебаний на основном резонансе на свободном левом крае титанового /r=4000 m/с, С=5000 м/с / волновода продольных колебаний постоянного сечения диаметром 5 мм составляет 10мкм. Правый край волновода свободен. Найти максимальное механическое напряжение.

40. Амплитуда продольных колебаний на основном резонансе на свобод ном левом крае титанового /r=4000 m/с, С=5000 м/с / волновода продольных колебаний постоянного сечения диаметром 5 мм составляет 10 мкм. К правому краю волновода жестко прикреплена масса в 10 грамм.   Найти максимальное механическое напряжение.

42. Амплитуда продольных колебаний на основном резонансе на свобод ном левом крае титанового /r=4000 m/с, С=5000 м/с / волновода продольных колебаний постоянного сечения диаметром 5 мм составляет 10мкм. К правому краю волновода  прикреплена безинерционная пружина жесткостью в 10Е10 Н/м. Найти максимальное механическое напряжение.

41. Амплитуда продольных колебаний на резонансе на свободном левом крае титанового /r=4000 m/с, С=5000 м/с / волновода продольных колебаний постоянного сечения диаметром 5 мм составляет 10 мкм. Правый край волновода заделан.Найти отношение максимальных механических напряжений при первом и втором резонансах.

43. Амплитуда продольных колебаний на основном резонансе на свободном левом крае титанового /r=4000 m/с, С=5000 м/с / экспоненциального волновода продольных колебаний  составляет 10 мкм. Диаметр волновода у левого края - 20 мм, у правого - 2 мм. Правый край волновода свободен. Найти максимальное механическое напряжение.

44. Амплитуда продольных колебаний на основном резонансе на свободном левом крае стального (r=7800 кг/м3, С=5000 м/с ) экспоненциального волновода продольных колебаний  составляет 10 мкм. Диаметр волноводау левого края - 20 мм, у правого - 2 мм. Правый край волновода заделан. Найти максимальное механическое напряжение.

45. Для титанового (r=7800 кг/м3, С=5000 м/с) экспоненциального волновода продольных колебаний найти положение узла смещения. Диаметр волновода у левого края - 20 мм, у правого - 2 мм. Правый и левый края волновода свободны.

46. Найти фактор формы для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке

47. Найти фактор формы для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке

48. Найти фактор формы для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке.

78. Найти фактор формы для волновода крутильных колебаний изображенного на рисунке.

102. Найти фактор формы для волновода изгибных колебаний изображенного на рисунке.

21. Найти фактор формы для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке.

22. Найти фактор формы для экспоненциального волновода продольных колебаний . Правый край волновода заделан, левый - свободен.

23. Найти фактор формы для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке.

24. Найти фактор формы для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке.

25. Найти фактор формы для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке.

26. Найти фактор формы для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке.

27. Найти фактор формы для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке.

28. Найти фактор формы для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке.

29. Найти входной механический импеданс для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать что плотность, скорость звука и все размеры волновода заданы.

30. Найти входной механический импеданс для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать что плотность, скорость звука и все размеры волновода заданы.

31. Найти входной механический импеданс для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать что плотность, скорость звука и все размеры волновода заданы.

32. Найти входной механический импеданс для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать что плотность, скорость звука и все размеры волновода заданы.          ¦

33. Найти входной механический импеданс для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать что плотность, скорость  звука и все размеры волновода заданы.

34. Найти входной механический импеданс для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать что плотность, скорость звука и все размеры волновода заданы.

35. Найти входной механический импеданс для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать что плотность, скорость звука и все размеры волновода заданы.

36. Найти входной механический импеданс для волновода продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать что плотность, скорость звука и все размеры волновода заданы.

51. Амплитуда продольных колебаний на основном резонансе на свободном левом крае титанового (r=4000 кг/м3, С=5000 м/с)  волновода продольных колебаний изображенного на рисунке составляет 10 мкм. Диаметр волновода  у левого края - 20 мм, у правого - 2 мм. Правый край  волновода свободен. Резонансная частота - 26 кГц.

Найти максимальное механическое напряжение.

52. Амплитуда продольных колебаний на основном резонансе на свободном левом крае титанового (r=4000 кг/м3, С=5000 м/с) волновода продольных колебаний, изображенного на рисунке составляет 10 мкм. Диаметр волновода  у левого края - 20 мм, у правого - 5 мм. Правый край волновода свободен. Резонансная частота - 26 кГц.

Найти максимальное механическое напряжение.

54. Амплитуда продольных колебаний на резонансе на свободном левом крае титанового (r=4000 кг/м3, С=5000 м/с) волновода продольных колебаний постоянного сечения диаметром 5 мм составляет 10 мкм. К правому краю волновода жестко прикреплена масса в 5 грамм.

Найти отношение максимальных механических напряжений при первом и втором резонансах.

53. Для титанового (r=4000 кг/м3, С=5000 м/с) волновода продольных колебаний изображенного на рисунке найти положение узла смещения. Диаметр волновода у левого края - 20 мм, у правого - 2 мм. Правый и левый края волновода свободны. Резонансная частота - 28 кГц.

49. Для титанового (r=4000 кг/м3, С=5000 м/с) волновода продольных колебаний изображенного на рисунке найти положение узла смещения. Диаметр волновода у левого края - 20 мм, у правого - 5 мм. Правый и левый края волновода свободны. Резонансная частота - 30 кГц.

50. Для стального (r=7800 кг/м3, С=5000 м/с) волновода продольных колебаний изображенного на рисунке найти положение узла смещения. Диаметр волновода у левого края - 20 мм, у правого - 3 мм. Правый и левый края волновода свободны. Резонансная частота - 25 кГц.

1. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

2. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

¦      ¦

3. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

6. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

4. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

8. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

9. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего  заданы.

11. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего  заданы.

12. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

20. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

15. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

16. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

17. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

18. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

19. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора продольных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

82. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

83. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

84. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

87. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

88. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

92. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего  заданы.

95. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

96. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

97. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы

81.Амплитуда поперечных колебаний на основном резонансе на свободном правом крае титанового (r=4000 кг/м3, С=5000 м/с) волновода постоянного сечения диаметром 5 мм составляет 10 мкм. Левый край волновода заделан. Найти максимальное механическое напряжение.

80. Амплитуда поперечных колебаний на основном резонансе на свободном правом крае титанового (r=4000 кг/м3, С=5000 м/с) волновода постоянного сечения диаметром 5 мм составляет 10 мкм. Левый край волновода шарнирно оперт. Найти максимальное механическое напряжение.

85. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

86. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.

89. Составить частотное уравнение для ультразвукового концентратора изгибных колебаний изображенного на рисунке. Считать, что акустические характеристики материала концентратора и размеры последнего заданы.